# О.А. Джасинбеков

# КазСтандарт, Алматы, Казахстан

Дополнительное сравнение измерений трансформаторов тока (ТТ)

Аннотация

Бұл мақалада COOMET.EM-S22 қосымша салыстыруларының нәтижелері қарастырылады. Бұл салыстырулар қатысушы елдердің ұлттық метрологиялық институттарында синусоидалық токтың түрлендіру коэффициенті мен фазалық ығысу бұрышы бойынша мемлекеттік эталондардың келісімділігін бағалауға бағытталған. Электр энергиясын есепке алу, сапасын бақылау және энергия жүйесінің сенімділігі үшін ток трансформаторларының дәлдігі шешуші рөл атқарады, сондықтан эталондық өлшеу жүйелерінің сәйкестігін растау аса маңызды.

Зерттеудің мақсаты – жоғары қуатты айнымалы токты өлшеуге арналған эталондық жүйелердің халықаралық салыстырмалылығын тексеру және олардың метрологиялық сипаттамаларының үйлесімділігін бағалау. Методология COOMET хаттамасына сәйкес эталондық трансформаторларды қатысушы зертханалар арасында кезекпен беру және беру коэффициенті мен фазалық бұрышты әртүрлі ток деңгейлерінде өлшеуді қамтыды.

Негізгі нәтижелер эталондардың көпшілігі жақсы келісімділікті көрсеткенін дәлелдейді (|En| ≤ 1). Бұл сличения ұлттық эталондардың техникалық жарамдылығын растауға, өлшеулердің халықаралық трассабельдігін қамтамасыз етуге және энергия саласындағы есептеулердің нақтылығын арттыруға мүмкіндік береді. Жұмыстың практикалық маңызы – елдер арасындағы стандарттарды үйлестіруді жақсарту және электр энергиясының коммерциялық есебінің сенімділігін күшейту.

Түйін сөздер: эталондарды салғастыру, өлшеуіш тоқ трансформаторлары, түрлендіру коэффициенті, фазалық бұрыш ығысуы, электр энергиясының сапасы, ұлттық метрология институттары (ҰМИ), метрологиялық қамтамасыз ету.

В статье представлены результаты дополнительных сличений COOMET.EM-S22, направленных на оценку согласованности государственного эталона коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока между национальными метрологическими институтами стран-участниц. Повышение точности измерений и обеспечение достоверного учёта электрической энергии является одной из ключевых задач современной электроэнергетики, где измерительные трансформаторы тока играют критически важную роль. Поэтому сопоставимость эталонных измерительных систем между странами является необходимым элементом глобальной метрологической инфраструктуры.

Целью исследования являлась проверка международной сопоставимости эталонных систем измерения высоких токов и оценка согласованности результатов, полученных различными лабораториями. Методология сличений предусматривала поэтапную передачу эталонного трансформатора тока между НМИ и выполнение измерений коэффициента преобразования и фазового угла при различных значениях первичного тока в соответствии с утверждённым техническим протоколом.

Анализ результатов показал высокую степень согласованности измерений: значение критерия |En| для большинства лабораторий не превышало единицы, что подтверждает метрологическую совместимость эталонов. Работа демонстрирует важность международных сравнений для обеспечения трассабельности, гармонизации национальных стандартов и повышения доверия к измерениям в области коммерческого учёта и контроля качества электрической энергии. Практическая значимость исследования заключается в укреплении метрологической инфраструктуры и улучшении межгосударственной сопоставимости измерений.

Ключевые слова: сличения эталонов, измерительные трансформаторы тока, коэффициент преобразования, угол фазового сдвига, качество электрической энергии, метрологическое обеспечение, национальные метрологические институты (НМИ).

This article presents the results of the supplementary comparison COOMET.EM-S22, aimed at assessing the consistency of the national standards for the transformation ratio and phase displacement angle of sinusoidal current among the participating National Metrological Institutes (NMIs). Ensuring the accuracy and traceability of current transformer measurements is essential for reliable energy metering and power quality assessment, making cross-country comparability of reference measurement systems a key requirement of modern metrological practice.

The purpose of the study was to evaluate the international comparability of high-power AC measurement standards and determine the degree of agreement among measurement results obtained by different laboratories. The methodology followed the COOMET technical protocol, which involved sequential transfer of a reference current transformer between NMIs and performing measurements of the transformation ratio and phase displacement at predefined levels of primary current.

The comparison results demonstrated a high degree of consistency, with the majority of normalized deviation values |En| being within ±1, confirming the metrological compatibility of the participating national standards. These findings underline the importance of international comparisons for establishing measurement traceability, harmonizing national calibration methodologies, and enhancing confidence in high-power AC energy measurement systems. The practical significance of the study lies in supporting the alignment of national standards and improving the reliability of commercial energy metering within international energy markets.

Keywords: comparison of standards, measuring current transformers, conversion coefficient, phase shift angle, quality of electrical energy, metrological support, national metrological institutes (NMI).

Введение

Повышение точности измерений электрической энергии и обеспечение её достоверного учёта является одной из приоритетных задач современной электроэнергетики. В условиях либерализации рынка и роста доли возобновляемых источников энергии возрастают требования к синхронности, стабильности и взаимосопоставимости измерительных систем. Ключевую роль в этой инфраструктуре играют измерительные трансформаторы тока (ИТТ), обеспечивающие преобразование высоких токов в стандартизированные сигналы для защиты, контроля и коммерческого учёта. Любое отклонение в коэффициенте преобразования или фазовом сдвиге ИТТ ведёт к прямым финансовым потерям, ошибкам в учёте и снижению надёжности энергосистем [1].

Для обеспечения единства измерений измерительных трансформаторов тока в международной практике применяются согласованные нормативные документы, такие как IEC 61869, ISO 5167, ГОСТ 8.217, ГОСТ 8.586, IEC 60044 и другие. Однако наличие стандартов недостаточно — необходимо подтверждение сопоставимости эталонов между странами. Именно поэтому ключевым инструментом признания национальных эталонов в рамках Соглашения CIPM MRA является проведение международных и региональных сличений [3].

Региональная метрологическая организация COOMET выполняет важную роль в обеспечении метрологической совместимости стран-участниц. Одним из таких проектов являются сличения COOMET.EM-S22 (COOMET № 681/RU-а/16) «Supplementary comparison of the measurement of current transformers (CTs)», целью которых является установление степени согласованности эталонов коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока между национальными метрологическими институтами (НМИ) [2].

Результаты таких сличений не только подтверждают метрологический статус национальных эталонов, но и обеспечивают прослеживаемость измерений, гармонизацию методик поверки и повышение доверия к данным коммерческого учёта электроэнергии. Таким образом, международная сопоставимость эталонных систем является основой как для технической, так и для экономической стабильности энергетического сектора.

В настоящей работе рассматриваются результаты сличений COOMET.EM-S22, проводится анализ степени согласованности эталонных систем измерения переменного тока высокой мощности, оценивается влияние эталонов на качество и надёжность учёта электрической энергии, а также обсуждаются перспективы развития транснациональной метрологической совместимости.

Материалы и методы

Объект исследования

Объектами исследования являются эталонные измерительные системы национальных метрологических институтов (НМИ), предназначенные для воспроизведения и передачи единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока при высоких уровнях мощности.

В рамках сличений COOMET.EM-S22 (COOMET № 681/RU-а/16) рассматривались сравнительные трансформаторы тока, используемые в качестве средств передачи единиц от эталона к рабочим средствам измерений.

Эталон сравнения включает два лабораторных измерительных трансформатора тока:

- Лабораторный измерительный трансформатор тока ТТЭ-3000.5

Заводской номер 03-09

Диапазон первичных номинальных токов 0,5 А ... 3000 А

Номинальный вторичный ток 5 А и 1 А (для первичных токов от 0,5 до 600 А) Номинальная вторичная нагрузка 0,1 Ом (cosφ = 1)

Класс точности 0,003

Диаметр центрального отверстия 80 мм

Размеры 110×260×360 мм Вес около13 кг.

2. Лабораторный измерительный трансформатор тока ТТЭ-100

Заводской номер 03-09

Диапазон первичного тока от 20 до 1800 А

Коэффициент трансформации 100

Номинальная нагрузка 10 мОм

Класс точности 0,003

Диаметр центрального отверстия 100 мм

Размеры 110×270×300 мм.

Метод измерений

В качестве основного метода исследования применялась инструкция, состоящие из технического протокола, схемы и таблицы соединений, при которой эталонный трансформатор тока поочередно передавался между НМИ стран-участниц согласно утвержденному графику и протоколу. Каждая лаборатория выполняла измерения коэффициента преобразования и фазового угла при заданных уровнях тока и частоты, используя собственную эталонную установку [2].

Участниками сличений оценены относительная токовая и абсолютная угловая погрешности эталона сравнения (далее - ЭС). Токовая погрешность  (проценты) определяется в соответствии с формулой

,		(1)

где 	 - токовая погрешность ЭС в i-той точке, %;

Ipi - значение первичного тока в i-той точке, A;

Isi - значение вторичного тока в i-той точке, A;

K1i - значение коэффициента трансформации в i-той точке.

Абсолютная угловая погрешность i (угловые минуты) определяется как угол между вторичным Is и первичным Ip токами. Угол считается положительным при условии, что вектор вторичного тока опережает вектор первичного тока.

Результаты сличений

В ходе сличений COOMET.EM-S22 каждая из участвующих лабораторий представила результаты измерений коэффициента преобразования и фазового угла эталонного трансформатора тока при фиксированных значениях первичного тока и рабочей частоты 50 Гц. Для сопоставления использовались нормированные отклонения результатов относительно согласованного эталонного значения, вычисленного координатором на основе взвешенного среднего с учётом заявленных расширенных неопределённостей [2].

Анализ представленных данных показал, что большинство лабораторий продемонстрировали высокую степень согласованности: значения критерия En находились в диапазоне |En| ≤ 1, что свидетельствует о метрологической совместимости эталонных систем. Незначительные расхождения, наблюдаемые у отдельных участников, были обусловлены различиями в методиках коррекции температурных и частотных влияний, а также конструктивными особенностями измерительных установок.

Особое внимание было уделено сравнению стабильности результатов при измерении фазового угла, так как данный параметр оказывает существенное влияние на точность коммерческого учёта реактивной энергии [2].

Результаты измерения приведены в Таблице 1.

Таблица 1 - Результаты измерений, полученные участниками сличений для I2ном = 1 А

| I1ном, А | Измеряемая величина | Значение тока в % от I1ном | Наименование участника и предоставленные им результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | УНИИМ |  | БелГИМ |  | MASM |  | УМТС |  | КазСтандарт |  | ГЕОСТМ |
|  |  |  | погрешность | Up | погрешность | Up | погрешность | Up | погрешность | Up | погрешность | Up |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0,5 | ε, % | 1 | -0,00001 | 0,001 | 0,0024 | 0,002 | -0,0268 | 0,1633 | -0,0001 | 0,0056 | -0,0227 | 0,0225 | нет данных |
|  |  | 5 | 0,00000 | 0,001 | 0,0025 | 0,002 | -0,0314 | 0,0871 | 0,0002 | 0,0041 | -0,0095 | 0,0082 | нет данных |
|  |  | 20 | 0,00000 | 0,001 | 0,0016 | 0,001 | -0,0292 | 0,041 | 0,0003 | 0,0039 | -0,0048 | 0,0039 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,00002 | 0,001 | 0,0007 | 0,001 | нет данных | нет данных | 0,0003 | 0,0039 | -0,0022 | 0,0023 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,00002 | 0,001 | 0,0007 | 0,001 | нет данных | нет данных | 0,0003 | 0,0039 | -0,0018 | 0,0021 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -0,006 | 0,034 | -0,017 | 0,121 | 3,218 | 8,195 | -0,03 | 0,37 | -0,067 | 0,6622 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,007 | 0,034 | -0,016 | 0,121 | 3,757 | 4,255 | -0,03 | 0,27 | 0,138 | 0,1488 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,009 | 0,034 | -0,012 | 0,071 | 3,857 | 2,729 | -0,02 | 0,27 | 0,145 | 0,0917 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,011 | 0,034 | 0,000 | 0,071 | нет данных | нет данных | -0,02 | 0,27 | 0,140 | 0,0939 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,012 | 0,034 | -0,010 | 0,071 | нет данных | нет данных | -0,02 | 0,27 | 0,144 | 0,0873 | нет данных |
| 5 | ε, % | 1 | 0,00002 | 0,0005 | -0,0139 | 0,001 | 0,0602 | 0,1633 | -0,0003 | 0,0056 | -0,0005 | 0,0060 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,00002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0356 | 0,0817 | 0,0003 | 0,0041 | -0,0003 | 0,0016 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,00002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,001 | 0,0318 | 0,0408 | 0,0004 | 0,0039 | -0,0003 | 0,0012 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,00002 | 0,0005 | 0,0000 | 0,001 | 0,0298 | 0,0408 | 0,0005 | 0,0039 | -0,0002 | 0,0012 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,00002 | 0,0005 | -0,0009 | 0,001 | 0,0298 | 0,0408 | 0,0005 | 0,0039 | -0,0002 | 0,0012 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -0,001 | 0,017 | -0,012 | 0,111 | 0,880 | 8,161 | -0,009 | 0,3 | 0,050 | 0,5829 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,002 | 0,017 | -0,002 | 0,121 | 1,179 | 4,084 | 0,005 | 0,25 | 0,047 | 0,1224 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,003 | 0,017 | -0,002 | 0,071 | 1,279 | 2,451 | 0,007 | 0,25 | 0,047 | 0,0679 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,003 | 0,017 | -0,002 | 0,071 | 1,578 | 2,451 | 0,007 | 0,25 | 0,046 | 0,0682 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,003 | 0,017 | -0,002 | 0,071 | 1,578 | 2,451 | 0,007 | 0,25 | 0,046 | 0,0600 | нет данных |
| 50 | ε, % | 1 | -0,00002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,001 | 0,0368 | 0,1633 | 0,0006 | 0,0056 | -0,0005 | 0,0059 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,00002 | 0,0005 | 0,0007 | 0,001 | 0,0358 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0041 | -0,0002 | 0,0013 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,00003 | 0,0005 | 0,0016 | 0,001 | 0,0310 | 0,0408 | 0,0006 | 0,0039 | -0,0002 | 0,0008 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,00005 | 0,0005 | 0,0040 | 0,001 | 0,0418 | 0,0408 | 0,0008 | 0,0039 | -0,0001 | 0,0008 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,00006 | 0,0005 | 0,0039 | 0,001 | 0,0418 | 0,0408 | 0,0009 | 0,0039 | -0,0002 | 0,0008 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | 0,001 | 0,017 | -0,784 | 0,101 | 0,162 | 8,161 | 0,03 | 0,3 | 0,025 | 0,5806 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,001 | 0,017 | -0,767 | 0,101 | 0,361 | 4,080 | 0,005 | 0,25 | 0,009 | 0,1174 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,001 | 0,017 | -0,686 | 0,061 | 0,461 | 2,451 | 0,003 | 0,25 | 0,006 | 0,0605 | нет данных |
|  |  | 100 | 0,000 | 0,017 | -0,427 | 0,071 | 0,760 | 2,451 | -0,009 | 0,25 | 0,004 | 0,0605 | нет данных |
|  |  | 120 | 0,000 | 0,017 | -0,230 | 0,071 | 0,681 | 2,451 | -0,008 | 0,25 | 0,005 | 0,0584 | нет данных |
| 200 | ε, % | 1 | -0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,002 | -0,0192 | 0,1633 | 0,0005 | 0,0056 | -0,0016 | 0,0074 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,0002 | 0,0005 | 0,0003 | 0,002 | -0,0148 | 0,0817 | 0,0004 | 0,0041 | -0,0011 | 0,0021 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,0002 | 0,0005 | 0,0001 | 0,001 | -0,0122 | 0,0409 | 0,0002 | 0,0039 | -0,0010 | 0,0013 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,0003 | 0,0005 | -0,0003 | 0,001 | -0,0052 | 0,0408 | 0,0005 | 0,0039 | -0,0009 | 0,0010 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,0002 | 0,0005 | -0,0005 | 0,001 | -0,0048 | 0,0408 | 0,0006 | 0,0039 | -0,0009 | 0,0010 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -0,003 | 0,017 | 0,018 | 0,121 | 1,079 | 8,161 | 0,013 | 0,3 | 0,012 | 0,5818 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,002 | 0,017 | 0,029 | 0,121 | 1,079 | 4,080 | 0,008 | 0,25 | 0,013 | 0,1203 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,003 | 0,017 | 0,026 | 0,071 | 1,179 | 2,451 | 0,02 | 0,25 | 0,012 | 0,0685 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,002 | 0,017 | 0,035 | 0,071 | 1,379 | 2,451 | 0,004 | 0,25 | 0,011 | 0,0725 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,002 | 0,017 | 0,038 | 0,071 | 1,279 | 2,451 | 0,001 | 0,25 | 0,010 | 0,0730 | нет данных |
| 600 | ε, % | 1 | -0,0002 | 0,001 | 0,0003 | 0,002 | 0,0106 | 0,1633 | -0,0012 | 0,0056 | -0,0002 | 0,0062 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,0002 | 0,001 | -0,0001 | 0,002 | 0,0086 | 0,0817 | 0,0006 | 0,0041 | -0,0001 | 0,0016 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,0002 | 0,001 | -0,0001 | 0,001 | 0,0056 | 0,0408 | 0,0005 | 0,0039 | -0,0001 | 0,0012 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,0002 | 0,001 | -0,0003 | 0,001 | 0,0032 | 0,0409 | 0,0008 | 0,0039 | 0,0000 | 0,0012 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,0001 | 0,001 | -0,0005 | 0,001 | 0,0050 | 0,0412 | 0,0006 | 0,0039 | -0,0001 | 0,0012 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -0,001 | 0,034 | 0,016 | 0,121 | 2,998 | 8,178 | 0,016 | 0,3 | 0,007 | 0,5825 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,001 | 0,034 | 0,013 | 0,121 | 3,139 | 4,104 | -0,005 | 0,25 | 0,008 | 0,1315 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,001 | 0,034 | 0,034 | 0,071 | 3,238 | 2,488 | -0,004 | 0,25 | 0,007 | 0,0926 | нет данных |
|  |  | 100 | 0,001 | 0,034 | 0,049 | 0,071 | 3,238 | 2,485 | -0,002 | 0,25 | 0,009 | 0,0874 | нет данных |
|  |  | 120 | 0,001 | 0,034 | 0,046 | 0,071 | 3,097 | 2,509 | 0,001 | 0,25 | 0,009 | 0,0814 | нет данных |
| 1200 | ε, % | 1 | -0,00002 | 0,001 | 0,0004 | 0,002 | 0,0772 | 0,1635 | -0,0004 | 0,0056 | -0,0016 | 0,0062 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,00002 | 0,001 | 0,0001 | 0,002 | 0,0486 | 0,0844 | 0,0001 | 0,0041 | -0,0013 | 0,0017 | нет данных |
|  |  | 20 | 0,00002 | 0,001 | -0,0003 | 0,001 | 0,0548 | 0,0491 | 0 | 0,0039 | -0,0011 | 0,0012 | нет данных |
|  |  | 100 | 0,00004 | 0,001 | -0,0013 | 0,001 | нет данных | нет данных | -0,0004 | 0,0039 | -0,0008 | 0,0012 | нет данных |
|  |  | 120 | 0,00003 | 0,001 | -0,0014 | 0,001 | нет данных | нет данных | -0,0004 | 0,0039 | -0,0008 | 0,0012 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -0,006 | 0,034 | 0,375 | 0,131 | -2,657 | 8,161 | -0,017 | 0,3 | -0,002 | 0,5832 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,008 | 0,034 | 0,375 | 0,131 | -3,359 | 4,623 | -0,008 | 0,25 | 0,007 | 0,1321 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,008 | 0,034 | 0,337 | 0,071 | -3,077 | 2,781 | -0,002 | 0,25 | 0,008 | 0,0850 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,010 | 0,034 | 0,221 | 0,071 | нет данных | нет данных | -0,004 | 0,25 | 0,003 | 0,0826 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,010 | 0,034 | 0,201 | 0,071 | нет данных | нет данных | -0,006 | 0,25 | -0,001 | 0,0763 | нет данных |
| 2000 | ε, % | 1 | 0,00002 | 0,001 | 0,0002 | 0,002 | -0,0088 | 0,1633 | -0,00011 | 0,0056 | -0,0012 | 0,0060 | нет данных |
|  |  | 5 | 0,00002 | 0,001 | -0,0001 | 0,002 | -0,0068 | 0,0817 | 0,0002 | 0,0041 | -0,0011 | 0,0016 | нет данных |
|  |  | 20 | 0,00004 | 0,001 | 0,0001 | 0,001 | -0,0062 | 0,0408 | 0 | 0,0039 | -0,0010 | 0,0012 | нет данных |
|  |  | 100 | 0,00007 | 0,001 | -0,0001 | 0,001 | -0,0078 | 0,0408 | -0,0002 | 0,0039 | -0,0004 | 0,0012 | нет данных |
|  |  | 120 | 0,00006 | 0,001 | -0,0002 | 0,001 | -0,0088 | 0,0408 | -0,0002 | 0,0039 | -0,0003 | 0,0012 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | 0,000 | 0,034 | 0,014 | 0,121 | 1,478 | 8,161 | 0,009 | 0,3 | 0,001 | 0,5815 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,004 | 0,034 | 0,002 | 0,121 | 1,358 | 4,080 | 0,004 | 0,25 | 0,012 | 0,1232 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,005 | 0,034 | 0,001 | 0,071 | 1,358 | 2,451 | 0,011 | 0,25 | 0,015 | 0,0717 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,006 | 0,034 | 0,015 | 0,071 | 1,379 | 2,451 | 0,007 | 0,25 | 0,003 | 0,0702 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,005 | 0,034 | 0,014 | 0,071 | 1,358 | 2,451 | 0,005 | 0,25 | 0,002 | 0,0627 | нет данных |
| 4000 | ε, % | 1 | 0,00005 | 0,001 | -0,0010 | 0,002 | нет данных | нет данных | -0,0007 | 0,0044 | -0,0010 | 0,0169 | нет данных |
|  |  | 5 | 0,00004 | 0,001 | -0,0005 | 0,002 | нет данных | нет данных | 0,0002 | 0,0039 | -0,0010 | 0,0036 | нет данных |
|  |  | 20 | 0,00008 | 0,001 | 0,0008 | 0,001 | нет данных | нет данных | -0,0001 | 0,0037 | -0,0007 | 0,0021 | нет данных |
|  |  | 100 | 0,00003 | 0,001 | 0,0003 | 0,001 | нет данных | нет данных | 0 | 0,0037 | -0,0001 | 0,0020 | нет данных |
|  |  | 120 | 0,00002 | 0,001 | 0,0002 | 0,001 | нет данных | нет данных | 0 | 0,0037 | -0,0001 | 0,0018 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -0,001 | 0,034 | -0,148 | 0,121 | нет данных | нет данных | -0,006 | 0,32 | -0,002 | 0,5810 | нет данных |
|  |  | 5 | -0,002 | 0,034 | -0,165 | 0,121 | нет данных | нет данных | 0,015 | 0,26 | 0,003 | 0,1213 | нет данных |
|  |  | 20 | -0,004 | 0,034 | -0,126 | 0,071 | нет данных | нет данных | 0,013 | 0,25 | -0,002 | 0,0675 | нет данных |
|  |  | 100 | -0,002 | 0,034 | -0,051 | 0,071 | нет данных | нет данных | 0,002 | 0,25 | -0,007 | 0,0675 | нет данных |
|  |  | 120 | -0,002 | 0,034 | -0,047 | 0,071 | нет данных | нет данных | 0,002 | 0,25 | -0,006 | 0,0596 | нет данных |

Таблица А.2 - Результаты измерений, полученные участниками сличений для I2ном = 5 А

| I1ном, А | Измеряемая величина |  | Значение тока в % от I1ном | Наименование участника и предоставленные им результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УНИИМ |  | БелГИМ |  | MASM |  | УМТС |  | КазСтандарт |  | ГЕОСТМ |  |
|  |  |  |  | погрешность | Up | погрешность | Up | погрешность | Up | погрешность | Up | погрешность | Up | погрешность | Up |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ε, % | 1 |  | 0,00003 | 0,001 | -0,00001 | 0,0016 | нет данных | нет данных | 0,0005 | 0,0056 | -0,0005 | 0,007927 | -0,00065 | 0,00326 |
|  |  | 5 |  | 0,00003 | 0,001 | 0,00017 | 0,0016 | нет данных | нет данных | 0,0001 | 0,0041 | -0,0003 | 0,002418 | -0,0009 | 0,00326 |
|  |  | 20 |  | 0,00001 | 0,001 | 0,00008 | 0,0013 | нет данных | нет данных | 0,0002 | 0,0039 | -0,0003 | 0,001559 | -0,00105 | 0,00274 |
|  |  | 100 |  | 0,00005 | 0,001 | 0,00005 | 0,0013 | нет данных | нет данных | 0,0002 | 0,0039 | -0,0002 | 0,001297 | -0,00094 | 0,00185 |
|  |  | 120 |  | 0,00006 | 0,001 | 0,00003 | 0,0013 | нет данных | нет данных | 0,0002 | 0,0039 | -0,0002 | 0,001292 | -0,0009 | 0,00185 |
|  | δ, ' | 1 |  | 0,013 | 0,034 | 0,006 | 0,1214 | нет данных | нет данных | 0,032 | 0,37 | 0,050 | 0,587725 | 0,03437747 | 0,15573 |
|  |  | 5 |  | 0,010 | 0,034 | 0,005 | 0,1214 | нет данных | нет данных | 0,026 | 0,27 | 0,047 | 0,127463 | -0,0048128 | 0,15573 |
|  |  | 20 |  | 0,009 | 0,034 | 0,005 | 0,0708 | нет данных | нет данных | 0,025 | 0,27 | 0,047 | 0,073257 | -0,0017189 | 0,142666 |
|  |  | 100 |  | 0,006 | 0,034 | 0,007 | 0,0708 | нет данных | нет данных | 0,024 | 0,27 | 0,046 | 0,07183 | 0,00687549 | 0,129259 |
|  |  | 120 |  | 0,006 | 0,034 | 0,008 | 0,0708 | нет данных | нет данных | 0,024 | 0,27 | 0,046 | 0,064069 | 0,00859437 | 0,129259 |
| 5 | ε, % | 1 |  | 0,00004 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0016 | 0,0212 | 0,1155 | -0,0003 | 0,0056 | -0,0004 | 0,005842 | -0,00015 | 0,00326 |
|  |  | 5 |  | 0,00004 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0016 | -0,0168 | 0,0578 | 0,0003 | 0,0041 | -0,0001 | 0,001269 | -0,00035 | 0,00326 |
|  |  | 20 |  | 0,00001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0013 | -0,0402 | 0,0289 | 0,0002 | 0,0039 | 0,0000 | 0,000767 | -0,00028 | 0,00274 |
|  |  | 100 |  | 0,00004 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0013 | -0,0374 | 0,029 | 0,0003 | 0,0039 | 0,0000 | 0,000767 | -0,00015 | 0,00185 |
|  |  | 120 |  | 0,00005 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0013 | -0,0358 | 0,029 | 0,0003 | 0,0039 | 0,0000 | 0,000764 | 0 | 0,00185 |
|  | δ, ' | 1 |  | -0,007 | 0,017 | -0,012 | 0,1214 | 3,757 | 8,161 | 0,009 | 0,3 | 0,009 | 0,579514 | -0,1278842 | 0,15573 |
|  |  | 5 |  | -0,009 | 0,017 | -0,002 | 0,1214 | 3,678 | 4,084 | 0,001 | 0,25 | -0,012 | 0,117401 | -0,1186023 | 0,15573 |
|  |  | 20 |  | -0,011 | 0,017 | -0,013 | 0,0708 | 2,458 | 2,451 | -0,003 | 0,25 | -0,014 | 0,060598 | -0,1186023 | 0,142666 |
|  |  | 100 |  | -0,013 | 0,017 | -0,012 | 0,0708 | 3,359 | 10,179 | -0,005 | 0,25 | -0,016 | 0,061012 | -0,1017573 | 0,129259 |
|  |  | 120 |  | -0,013 | 0,017 | -0,012 | 0,0708 | 1,004 | 2,447 | -0,006 | 0,25 | -0,017 | 0,058762 | -0,0996947 | 0,129259 |
| 40 | ε, % | 1 |  | 0,00001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0016 | 0,0618 | 0,1163 | -0,0006 | 0,0056 | -0,0001 | 0,005872 | -0,0001 | 0,00308 |
|  |  | 5 |  | -0,00001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0016 | 0,0132 | 0,0577 | 0,0001 | 0,0041 | -0,0001 | 0,001284 | -0,0001 | 0,00308 |
|  |  | 20 |  | 0,00000 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0054 | 0,0289 | 0,0002 | 0,0039 | -0,0001 | 0,000774 | -0,0001 | 0,00301 |
|  |  | 100 |  | -0,00001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0289 | 0,0004 | 0,0039 | -0,0001 | 0,000774 | -0,0002 | 0,00203 |
|  |  | 120 |  | -0,00001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0289 | 0,0005 | 0,0039 | -0,0001 | 0,000773 | -0,0002 | 0,00203 |
|  | δ, ' | 1 |  | -0,001 | 0,017 | -0,005 | 0,1214 | -0,041 | 8,188 | -0,003 | 0,3 | -0,014 | 0,579584 | 0,00343775 | 0,159168 |
|  |  | 5 |  | -0,001 | 0,017 | 0,006 | 0,1214 | 0,320 | 4,152 | -0,007 | 0,25 | 0,001 | 0,118635 | 0,00343775 | 0,159168 |
|  |  | 20 |  | -0,001 | 0,017 | -0,004 | 0,0708 | 0,340 | 2,485 | -0,012 | 0,25 | 0,004 | 0,063552 | 0 | 0,155386 |
|  |  | 100 |  | -0,001 | 0,017 | -0,010 | 0,0708 | 0,378 | 2,451 | -0,021 | 0,25 | 0,004 | 0,062425 | 0 | 0,104851 |
|  |  | 120 |  | -0,002 | 0,017 | -0,010 | 0,0708 | 0,378 | 2,451 | -0,021 | 0,25 | 0,004 | 0,06036 | 0 | 0,104851 |
| 150 | ε, % | 1 |  | -0,00001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0016 | 0,0422 | 0,1155 | -0,0009 | 0,0056 | -0,0014 | 0,007735 | 0,00005 | 0,00326 |
|  |  | 5 |  | -0,00002 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0016 | 0,0098 | 0,0578 | 0,0002 | 0,0041 | -0,0006 | 0,00245 | -0,00012 | 0,00326 |
|  |  | 20 |  | -0,00002 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0013 | 0,0032 | 0,0289 | -0,0002 | 0,0039 | -0,0004 | 0,001388 | -0,00003 | 0,00274 |
|  |  | 100 |  | -0,00003 | 0,0005 | -0,0001 | 0,0013 | 0,0010 | 0,0289 | 0,0003 | 0,0039 | -0,0003 | 0,001035 | -0,00005 | 0,00185 |
|  |  | 120 |  | -0,00004 | 0,0005 | -0,0002 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0289 | 0,0004 | 0,0039 | -0,0003 | 0,000958 | -0,00006 | 0,00185 |
|  | δ, ' | 1 |  | 0,000 | 0,017 | 0,001 | 0,1214 | 0,839 | 8,219 | -0,002 | 0,3 | 0,025 | 0,582228 | 0 | 0,15573 |
|  |  | 5 |  | -0,001 | 0,017 | 0,007 | 0,1214 | 0,419 | 4,087 | 0,012 | 0,25 | 0,029 | 0,122407 | -0,0429718 | 0,15573 |
|  |  | 20 |  | -0,001 | 0,017 | 0,001 | 0,0708 | 1,059 | 2,729 | 0,024 | 0,25 | 0,024 | 0,074769 | -0,0395341 | 0,142666 |
|  |  | 100 |  | -0,001 | 0,017 | 0,008 | 0,0708 | 0,681 | 2,451 | 0,009 | 0,25 | 0,022 | 0,077028 | -0,0360963 | 0,129259 |
|  |  | 120 |  | -0,001 | 0,017 | 0,005 | 0,0708 | 0,660 | 2,451 | 0,005 | 0,25 | 0,022 | 0,075307 | -0,027502 | 0,129259 |
| 750 | ε, % | 1 |  | -0,00024 | 0,001 | 0,0001 | 0,0016 | -0,0272 | 0,1155 | -0,0004 | 0,0056 | -0,0003 | 0,006106 | 0,0001 | 0,00326 |
|  |  | 5 |  | -0,00023 | 0,001 | 0,0000 | 0,0016 | -0,0084 | 0,0577 | -0,0003 | 0,0041 | -0,0002 | 0,001684 | 0,00042 | 0,00326 |
|  |  | 20 |  | -0,00025 | 0,001 | 0,0000 | 0,0013 | -0,0078 | 0,0289 | 0 | 0,0039 | 0,0000 | 0,001207 | 0,0004 | 0,00274 |
|  |  | 100 |  | -0,00018 | 0,001 | 0,0000 | 0,0013 | -0,0088 | 0,0289 | -0,0002 | 0,0039 | 0,0001 | 0,001162 | 0,0004 | 0,00185 |
|  |  | 120 |  | -0,00016 | 0,001 | 0,0001 | 0,0013 | -0,0084 | 0,0289 | -0,0003 | 0,0039 | 0,0000 | 0,001161 | 0,0004 | 0,00185 |
|  | δ, ' | 1 |  | -0,006 | 0,034 | 0,001 | 0,1214 | 2,159 | 8,161 | -0,026 | 0,3 | -0,001 | 0,581064 | -0,0182201 | 0,15573 |
|  |  | 5 |  | -0,008 | 0,034 | 0,011 | 0,1214 | 2,180 | 4,080 | -0,002 | 0,25 | -0,004 | 0,129889 | -0,0154699 | 0,15573 |
|  |  | 20 |  | -0,008 | 0,034 | 0,010 | 0,0708 | 1,960 | 2,451 | -0,003 | 0,25 | -0,006 | 0,080271 | -0,0120321 | 0,142666 |
|  |  | 100 |  | -0,006 | 0,034 | 0,011 | 0,0708 | 1,258 | 2,451 | 0,009 | 0,25 | -0,007 | 0,078195 | -0,013751 | 0,129259 |
|  |  | 120 |  | -0,006 | 0,034 | 0,011 | 0,0708 | 1,079 | 2,451 | 0,01 | 0,25 | -0,007 | 0,071492 | -0,013751 | 0,129259 |
| 1500 | ε, % | 1 |  | -0,00023 | 0,001 | -0,0001 | 0,0016 | -0,0228 | 0,1155 | -0,0001 | 0,0056 | -0,0011 | 0,006051 | 0,00015 | 0,00326 |
|  |  | 5 |  | -0,00026 | 0,001 | -0,0001 | 0,0016 | -0,0034 | 0,0577 | -0,0002 | 0,0041 | -0,0005 | 0,001613 | 0,00067 | 0,00326 |
|  |  | 20 |  | -0,00025 | 0,001 | 0,0001 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0289 | 0 | 0,0039 | -0,0003 | 0,001179 | 0,0005 | 0,00274 |
|  |  | 100 |  | -0,00012 | 0,001 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0289 | -0,0004 | 0,0039 | -0,0001 | 0,001162 | 0,00002 | 0,00185 |
|  |  | 120 |  | -0,00012 | 0,001 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0036 | 0,0289 | -0,0004 | 0,0039 | -0,0002 | 0,001155 | 0 | 0,00185 |
|  | δ, ' | 1 |  | -0,001 | 0,034 | 0,007 | 0,1214 | 0,162 | 8,161 | -0,008 | 0,3 | 0,007 | 0,581654 | -0,0051566 | 0,15573 |
|  |  | 5 |  | -0,002 | 0,034 | 0,007 | 0,1214 | 0,278 | 4,080 | 0,007 | 0,25 | 0,007 | 0,124299 | -0,0089381 | 0,15573 |
|  |  | 20 |  | 0,000 | 0,034 | -0,006 | 0,0708 | 0,378 | 2,451 | 0,014 | 0,25 | 0,008 | 0,074516 | -0,0068755 | 0,142666 |
|  |  | 100 |  | 0,001 | 0,034 | 0,013 | 0,0708 | 0,581 | 2,451 | 0,02 | 0,25 | 0,011 | 0,074508 | -0,0034377 | 0,129259 |
|  |  | 120 |  | 0,001 | 0,034 | 0,013 | 0,0708 | 0,481 | 2,451 | 0,018 | 0,25 | 0,008 | 0,067426 | -0,0017189 | 0,129259 |
| 2500 | ε, % | 1 |  | -0,00021 | 0,001 | -0,0002 | 0,0016 | -0,0490 | 0,1156 | 0,0004 | 0,0056 | -0,0011 | 0,005998 | нет данных | нет данных |
|  |  | 5 |  | -0,00026 | 0,001 | 0,0000 | 0,0016 | -0,0274 | 0,0578 | 0 | 0,0041 | -0,0003 | 0,001544 | нет данных | нет данных |
|  |  | 20 |  | -0,00019 | 0,001 | 0,0000 | 0,0013 | -0,0216 | 0,0292 | -0,0001 | 0,0039 | -0,0001 | 0,001157 | нет данных | нет данных |
|  |  | 100 |  | -0,00012 | 0,001 | 0,0001 | 0,0013 | -0,0130 | 0,029 | -0,0002 | 0,0039 | 0,0001 | 0,001162 | нет данных | нет данных |
|  |  | 120 |  | -0,00012 | 0,001 | 0,0001 | 0,0013 | нет данных | нет данных | -0,0002 | 0,0039 | 0,0001 | 0,001161 | нет данных | нет данных |
|  | δ, ' | 1 |  | -0,001 | 0,034 | 0,037 | 0,1214 | -0,378 | 8,161 | 0,02 | 0,3 | 0,031 | 0,5832 | нет данных | нет данных |
|  |  | 5 |  | -0,001 | 0,034 | 0,033 | 0,1214 | -0,278 | 4,080 | 0 | 0,25 | 0,017 | 0,12367 | нет данных | нет данных |
|  |  | 20 |  | 0,001 | 0,034 | 0,035 | 0,0708 | -0,162 | 2,451 | -0,01 | 0,25 | 0,013 | 0,070274 | нет данных | нет данных |
|  |  | 100 |  | 0,002 | 0,034 | 0,020 | 0,0708 | 0,179 | 2,451 | -0,01 | 0,25 | 0,011 | 0,069238 | нет данных | нет данных |
|  |  | 120 |  | 0,002 | 0,034 | 0,009 | 0,0708 | нет данных | нет данных | -0,01 | 0,25 | 0,011 | 0,062681 | нет данных | нет данных |
| 5000 | ε, % | 1 |  | 0,00003 | 0,001 | 0,0101 | 0,0018 | нет данных | нет данных | -0,0004 | 0,0044 | -0,0013 | 0,005957 | нет данных | нет данных |
|  |  | 5 |  | 0,00004 | 0,001 | 0,0092 | 0,0018 | нет данных | нет данных | -0,0005 | 0,0039 | -0,0011 | 0,001579 | нет данных | нет данных |
|  |  | 20 |  | 0,00007 | 0,001 | 0,0052 | 0,0013 | нет данных | нет данных | -0,0005 | 0,0037 | -0,0006 | 0,001181 | нет данных | нет данных |
|  |  | 100 |  | 0,00006 | 0,001 | 0,0055 | 0,0013 | нет данных | нет данных | -0,0003 | 0,0037 | -0,0001 | 0,001181 | нет данных | нет данных |
|  |  | 120 |  | 0,00005 | 0,001 | 0,0048 | 0,0013 | нет данных | нет данных | -0,0003 | 0,0037 | -0,0001 | 0,001178 | нет данных | нет данных |
|  | δ, ' | 1 |  | -0,017 | 0,034 | -0,158 | 0,1214 | нет данных | нет данных | -0,019 | 0,32 | -0,003 | 0,581546 | нет данных | нет данных |
|  |  | 5 |  | -0,019 | 0,034 | -0,164 | 0,1214 | нет данных | нет данных | 0,015 | 0,26 | -0,011 | 0,121633 | нет данных | нет данных |
|  |  | 20 |  | -0,023 | 0,034 | -0,128 | 0,0708 | нет данных | нет данных | 0,016 | 0,25 | -0,022 | 0,067707 | нет данных | нет данных |
|  |  | 100 |  | -0,023 | 0,034 | -0,450 | 0,0708 | нет данных | нет данных | 0 | 0,25 | -0,025 | 0,067633 | нет данных | нет данных |
|  |  | 120 |  | -0,023 | 0,034 | -0,455 | 0,0708 | нет данных | нет данных | 0,001 | 0,25 | -0,024 | 0,059562 | нет данных | нет данных |

Обработка результатов сличений

Для оценивания данных предоставленных участниками сличений были вычислены значения критерия χ2 по формуле

(2)

где

,   		(3)

где xi - результаты i-го участника сличений;

u(xi) - заявленная стандартная неопределенность i-го участника сличений;

xref  - опорное значение дополнительных сличений;

u(xref) - стандартная неопределенность опорного значения дополнительных сличений;

n – число участников сличений.

Значение вычисленного критерия χ2 сравнивалось с критическим значением χ2 для уровня доверия 0,95 и числом степеней свободы n-1.

В случае выполения неравенства

(4)

данные участников, для данного коэффициента масштабного преобразования тока, признавались согласованными.

Так как не все данные полученные от участников оказались согласованы, то были рассчитаны критерии Еn для всех участников по формуле

(5)

Результаты участников, попавшие во множество согласованных данных приведены в Таблице 2 [2].

Таблица 2

| I1ном, А | Измеряемая величина | Значение тока в % от I1ном | xref | u2(xref) | χ2 | χ20.95(n-1) | Данные согласованы? | Наименование участника и значение En |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УНИИМ | БелГИМ | MASM | УМТС | КазСтандарт | ГЕОСТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0,5 | ε, % | 1 | -1,28E-05 | 2,42E-07 | 0,00 | 3,84 | да | 0,02 | исключен | исключен | 0,02 | исключен | нет данных |
|  |  | 5 | 1,12E-05 | 2,36E-07 | 0,01 | 3,84 | да | 0,05 | исключен | исключен | 0,05 | исключен | нет данных |
|  |  | 20 | 1,85E-05 | 2,35E-07 | 0,02 | 3,84 | да | 0,07 | исключен | исключен | 0,07 | исключен | нет данных |
|  |  | 100 | 4,43E-06 | 2,35E-07 | 0,02 | 3,84 | да | 0,08 | исключен | нет данных | 0,08 | исключен | нет данных |
|  |  | 120 | 4,43E-06 | 2,35E-07 | 0,02 | 3,84 | да | 0,08 | исключен | нет данных | 0,08 | исключен | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -6,39E-03 | 2,93E-04 | 0,02 | 3,84 | да | 0,06 | исключен | исключен | 0,06 | исключен | нет данных |
|  |  | 5 | -6,91E-03 | 2,91E-04 | 0,03 | 3,84 | да | 0,09 | исключен | исключен | 0,09 | исключен | нет данных |
|  |  | 20 | -8,95E-03 | 2,91E-04 | 0,01 | 3,84 | да | 0,04 | исключен | исключен | 0,04 | исключен | нет данных |
|  |  | 100 | -1,13E-02 | 2,91E-04 | 0,00 | 3,84 | да | 0,03 | исключен | нет данных | 0,03 | исключен | нет данных |
|  |  | 120 | -1,17E-02 | 2,91E-04 | 0,00 | 3,84 | да | 0,03 | исключен | нет данных | 0,03 | исключен | нет данных |
| 5 | ε, % | 1 | 9,44E-06 | 6,16E-08 | 0,59 | 7,82 | да | 0,09 | исключен | 0,37 | 0,06 | 0,09 | нет данных |
|  |  | 5 | -3,97E-05 | 5,59E-08 | 0,90 | 7,82 | да | 0,12 | исключен | 0,44 | 0,08 | 0,17 | нет данных |
|  |  | 20 | -4,16E-05 | 5,20E-08 | 2,63 | 7,82 | да | 0,13 | исключен | 0,78 | 0,11 | 0,20 | нет данных |
|  |  | 100 | -3,70E-05 | 5,20E-08 | 2,33 | 7,82 | да | 0,11 | исключен | 0,73 | 0,14 | 0,18 | нет данных |
|  |  | 120 | -4,03E-05 | 5,19E-08 | 2,32 | 7,82 | да | 0,10 | исключен | 0,73 | 0,14 | 0,17 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -8,38E-04 | 7,36E-05 | 0,08 | 7,82 | да | 0,02 | исключен | 0,11 | 0,03 | 0,09 | нет данных |
|  |  | 5 | -1,23E-03 | 7,21E-05 | 0,98 | 7,82 | да | 0,38 | исключен | 0,29 | 0,02 | 0,40 | нет данных |
|  |  | 20 | 4,83E-04 | 6,91E-05 | 3,08 | 7,82 | да | 0,70 | исключен | 0,52 | 0,03 | 0,70 | нет данных |
|  |  | 100 | 2,58E-04 | 6,91E-05 | 3,58 | 7,82 | да | 0,69 | исключен | 0,64 | 0,03 | 0,69 | нет данных |
|  |  | 120 | 8,74E-04 | 6,80E-05 | 4,10 | 7,82 | да | 0,78 | исключен | 0,64 | 0,02 | 0,78 | нет данных |
| 50 | ε, % | 1 | -1,82E-05 | 6,16E-08 | 0,28 | 7,82 | да | 0,03 | исключен | 0,23 | 0,11 | 0,08 | нет данных |
|  |  | 5 | -3,58E-05 | 5,35E-08 | 0,94 | 7,82 | да | 0,08 | исключен | 0,44 | 0,16 | 0,15 | нет данных |
|  |  | 20 | -5,71E-05 | 4,33E-08 | 2,51 | 7,82 | да | 0,10 | исключен | 0,76 | 0,17 | 0,16 | нет данных |
|  |  | 100 | -5,61E-05 | 4,36E-08 | 4,43 | 7,82 | да | 0,02 | исключен | 1,03 | 0,22 | 0,10 | нет данных |
|  |  | 120 | -7,35E-05 | 4,36E-08 | 4,53 | 7,82 | да | 0,07 | исключен | 1,03 | 0,25 | 0,15 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | 1,15E-03 | 7,36E-05 | 0,05 | 7,82 | да | 0,11 | исключен | 0,02 | 0,10 | 0,04 | нет данных |
|  |  | 5 | -2,82E-04 | 7,20E-05 | 0,06 | 7,82 | да | 0,08 | исключен | 0,09 | 0,02 | 0,08 | нет данных |
|  |  | 20 | -1,77E-04 | 6,81E-05 | 0,18 | 7,82 | да | 0,11 | исключен | 0,19 | 0,01 | 0,10 | нет данных |
|  |  | 100 | 2,67E-04 | 6,80E-05 | 0,40 | 7,82 | да | 0,06 | исключен | 0,31 | 0,04 | 0,06 | нет данных |
|  |  | 120 | 7,08E-04 | 6,77E-05 | 0,34 | 7,82 | да | 0,07 | исключен | 0,28 | 0,03 | 0,08 | нет данных |
| 200 | ε, % | 1 | -1,83E-04 | 5,66E-08 | 0,47 | 9,49 | да | 0,21 | 0,23 | 0,12 | 0,12 | 0,19 | нет данных |
|  |  | 5 | -2,16E-04 | 5,37E-08 | 1,40 | 9,49 | да | 0,02 | 0,33 | 0,18 | 0,15 | 0,45 | нет данных |
|  |  | 20 | -2,78E-04 | 4,75E-08 | 2,20 | 9,49 | да | 0,22 | 0,31 | 0,29 | 0,12 | 0,63 | нет данных |
|  |  | 100 | -3,70E-04 | 4,35E-08 | 1,85 | 9,49 | да | 0,43 | 0,09 | 0,12 | 0,22 | 0,64 | нет данных |
|  |  | 120 | -3,91E-04 | 4,35E-08 | 1,94 | 9,49 | да | 0,55 | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 0,61 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -2,27E-03 | 7,21E-05 | 0,20 | 9,49 | да | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | нет данных |
|  |  | 5 | -1,28E-03 | 7,07E-05 | 0,60 | 9,49 | да | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,04 | 0,12 | нет данных |
|  |  | 20 | -8,96E-04 | 6,56E-05 | 1,76 | 9,49 | да | 0,44 | 0,39 | 0,48 | 0,08 | 0,19 | нет данных |
|  |  | 100 | 4,77E-04 | 6,60E-05 | 2,42 | 9,49 | да | 0,48 | 0,51 | 0,56 | 0,01 | 0,14 | нет данных |
|  |  | 120 | 1,20E-03 | 6,60E-05 | 2,35 | 9,49 | да | 0,49 | 0,54 | 0,52 | 0,00 | 0,13 | нет данных |
| 600 | ε, % | 1 | -1,01E-04 | 1,75E-07 | 0,40 | 9,49 | да | 0,17 | 0,25 | 0,07 | 0,20 | 0,02 | нет данных |
|  |  | 5 | -1,36E-04 | 1,37E-07 | 0,20 | 9,49 | да | 0,10 | 0,04 | 0,11 | 0,18 | 0,01 | нет данных |
|  |  | 20 | -1,41E-04 | 1,04E-07 | 0,24 | 9,49 | да | 0,13 | 0,02 | 0,14 | 0,17 | 0,06 | нет данных |
|  |  | 100 | -1,21E-04 | 1,05E-07 | 0,33 | 9,49 | да | 0,05 | 0,13 | 0,08 | 0,24 | 0,09 | нет данных |
|  |  | 120 | -1,72E-04 | 1,05E-07 | 0,47 | 9,49 | да | 0,04 | 0,26 | 0,13 | 0,20 | 0,12 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | 5,24E-04 | 2,69E-04 | 0,63 | 9,49 | да | 0,15 | 0,14 | 0,37 | 0,05 | 0,01 | нет данных |
|  |  | 5 | 3,13E-04 | 2,53E-04 | 2,41 | 9,49 | да | 0,13 | 0,11 | 0,76 | 0,02 | 0,06 | нет данных |
|  |  | 20 | 6,21E-03 | 2,12E-04 | 7,53 | 9,49 | да | 0,39 | 0,43 | 1,30 | 0,04 | 0,01 | нет данных |
|  |  | 100 | 1,02E-02 | 2,10E-04 | 8,28 | 9,49 | да | 0,51 | 0,61 | 1,30 | 0,05 | 0,02 | нет данных |
|  |  | 120 | 9,84E-03 | 2,06E-04 | 7,39 | 9,49 | да | 0,47 | 0,56 | 1,23 | 0,04 | 0,02 | нет данных |
| 1200 | ε, % | 1 | -6,46E-05 | 2,36E-07 | 0,26 | 5,99 | да | 0,21 | исключен | исключен | 0,06 | 0,25 | нет данных |
|  |  | 5 | -3,25E-04 | 1,79E-07 | 1,75 | 5,99 | да | 0,58 | исключен | исключен | 0,11 | 0,66 | нет данных |
|  |  | 20 | -4,39E-04 | 1,40E-07 | 2,17 | 5,99 | да | 0,68 | исключен | исключен | 0,11 | 0,74 | нет данных |
|  |  | 100 | -3,34E-04 | 1,38E-07 | 1,26 | 5,99 | да | 0,55 | исключен | нет данных | 0,02 | 0,55 | нет данных |
|  |  | 120 | -3,06E-04 | 1,38E-07 | 1,04 | 5,99 | да | 0,50 | исключен | нет данных | 0,02 | 0,50 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -5,97E-03 | 2,91E-04 | 0,01 | 5,99 | да | 0,03 | исключен | исключен | 0,04 | 0,01 | нет данных |
|  |  | 5 | -6,66E-03 | 2,72E-04 | 0,05 | 5,99 | да | 0,09 | исключен | исключен | 0,01 | 0,11 | нет данных |
|  |  | 20 | -5,90E-03 | 2,50E-04 | 0,13 | 5,99 | да | 0,17 | исключен | исключен | 0,02 | 0,18 | нет данных |
|  |  | 100 | -8,41E-03 | 2,48E-04 | 0,09 | 5,99 | да | 0,15 | исключен | нет данных | 0,02 | 0,15 | нет данных |
|  |  | 120 | -8,76E-03 | 2,42E-04 | 0,06 | 5,99 | да | 0,12 | исключен | нет данных | 0,01 | 0,12 | нет данных |
| 2000 | ε, % | 1 | 3,54E-05 | 1,75E-07 | 0,24 | 9,49 | да | 0,04 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,21 | нет данных |
|  |  | 5 | -2,45E-04 | 1,36E-07 | 1,46 | 9,49 | да | 0,39 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,59 | нет данных |
|  |  | 20 | -2,56E-04 | 1,04E-07 | 2,27 | 9,49 | да | 0,39 | 0,33 | 0,15 | 0,07 | 0,74 | нет данных |
|  |  | 100 | -1,12E-04 | 1,04E-07 | 0,47 | 9,49 | да | 0,23 | 0,04 | 0,19 | 0,02 | 0,27 | нет данных |
|  |  | 120 | -1,15E-04 | 1,04E-07 | 0,40 | 9,49 | да | 0,22 | 0,03 | 0,21 | 0,02 | 0,19 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | 9,70E-04 | 2,69E-04 | 0,18 | 9,49 | да | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | нет данных |
|  |  | 5 | -2,14E-03 | 2,51E-04 | 0,51 | 9,49 | да | 0,12 | 0,04 | 0,33 | 0,02 | 0,12 | нет данных |
|  |  | 20 | -3,96E-04 | 1,99E-04 | 1,48 | 9,49 | да | 0,22 | 0,02 | 0,55 | 0,05 | 0,23 | нет данных |
|  |  | 100 | -6,79E-04 | 1,98E-04 | 1,54 | 9,49 | да | 0,24 | 0,23 | 0,56 | 0,03 | 0,05 | нет данных |
|  |  | 120 | -6,99E-04 | 1,90E-04 | 1,47 | 9,49 | да | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 0,02 | 0,04 | нет данных |
| 4000 | ε, % | 1 | 9,73E-06 | 2,37E-07 | 0,13 | 5,99 | да | 0,18 | исключен | нет данных | 0,17 | 0,06 | нет данных |
|  |  | 5 | -2,55E-05 | 2,19E-07 | 0,32 | 5,99 | да | 0,17 | исключен | нет данных | 0,06 | 0,28 | нет данных |
|  |  | 20 | -7,11E-05 | 1,92E-07 | 0,45 | 5,99 | да | 0,30 | исключен | нет данных | 0,01 | 0,33 | нет данных |
|  |  | 100 | -8,79E-07 | 1,90E-07 | 0,02 | 5,99 | да | 0,06 | исключен | нет данных | 0,00 | 0,07 | нет данных |
|  |  | 120 | -9,72E-06 | 1,82E-07 | 0,02 | 5,99 | да | 0,06 | исключен | нет данных | 0,00 | 0,06 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -7,53E-04 | 2,91E-04 | 0,00 | 5,99 | да | 0,02 | исключен | нет данных | 0,02 | 0,00 | нет данных |
|  |  | 5 | -1,58E-03 | 2,69E-04 | 0,02 | 5,99 | да | 0,06 | исключен | нет данных | 0,06 | 0,04 | нет данных |
|  |  | 20 | -3,26E-03 | 2,31E-04 | 0,02 | 5,99 | да | 0,04 | исключен | нет данных | 0,07 | 0,02 | нет данных |
|  |  | 100 | -3,27E-03 | 2,31E-04 | 0,02 | 5,99 | да | 0,05 | исключен | нет данных | 0,02 | 0,06 | нет данных |
|  |  | 120 | -3,14E-03 | 2,19E-04 | 0,01 | 5,99 | да | 0,05 | исключен | нет данных | 0,02 | 0,06 | нет данных |

Таблица 2 Для I2ном = 5 А

| I1ном, А | Измеряемая величина | Значение тока в % от I1ном | xref | u2(xref) | χ2 | χ20.95(n-1) | Данные согласованы? | Наименование участника и значение En |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УНИИМ | БелГИМ | MASM | УМТС | КазСтандарт | ГЕОСТМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ε, % | 1 | 9,51E-06 | 1,73E-07 | 0,09 | 9,49 | да | 0,03 | 0,01 | нет данных | 0,09 | 0,07 | 0,10 |
|  |  | 5 | 1,29E-05 | 1,54E-07 | 0,18 | 9,49 | да | 0,02 | 0,11 | нет данных | 0,02 | 0,13 | 0,14 |
|  |  | 20 | -3,41E-05 | 1,19E-07 | 0,27 | 9,49 | да | 0,05 | 0,10 | нет данных | 0,06 | 0,15 | 0,19 |
|  |  | 100 | -4,89E-05 | 1,07E-07 | 0,38 | 9,49 | да | 0,13 | 0,08 | нет данных | 0,06 | 0,16 | 0,24 |
|  |  | 120 | -4,56E-05 | 1,07E-07 | 0,36 | 9,49 | да | 0,14 | 0,07 | нет данных | 0,06 | 0,16 | 0,23 |
|  | δ, ' | 1 | 1,30E-02 | 2,68E-04 | 0,06 | 9,49 | да | 0,00 | 0,06 | нет данных | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
|  |  | 5 | 1,20E-02 | 2,50E-04 | 0,35 | 9,49 | да | 0,15 | 0,06 | нет данных | 0,05 | 0,28 | 0,05 |
|  |  | 20 | 1,32E-02 | 1,99E-04 | 1,01 | 9,49 | да | 0,28 | 0,12 | нет данных | 0,04 | 0,50 | 0,05 |
|  |  | 100 | 1,25E-02 | 1,97E-04 | 1,04 | 9,49 | да | 0,33 | 0,08 | нет данных | 0,04 | 0,51 | 0,02 |
|  |  | 120 | 1,37E-02 | 1,90E-04 | 1,25 | 9,49 | да | 0,38 | 0,09 | нет данных | 0,04 | 0,55 | 0,02 |
| 5 | ε, % | 1 | 3,92E-05 | 5,61E-08 | 0,20 | 11,07 | да | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,06 | 0,08 | 0,03 |
|  |  | 5 | 2,90E-05 | 4,92E-08 | 0,45 | 11,07 | да | 0,03 | 0,10 | 0,29 | 0,07 | 0,11 | 0,06 |
|  |  | 20 | 4,07E-06 | 3,91E-08 | 7,82 | 11,07 | да | 0,02 | 0,12 | 1,39 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
|  |  | 100 | 3,79E-05 | 3,88E-08 | 6,71 | 11,07 | да | 0,01 | 0,06 | 1,29 | 0,07 | 0,01 | 0,05 |
|  |  | 120 | 4,81E-05 | 3,88E-08 | 6,13 | 11,07 | да | 0,01 | 0,04 | 1,24 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
|  | δ, ' | 1 | -7,43E-03 | 7,19E-05 | 1,47 | 11,07 | да | 0,13 | 0,04 | 0,46 | 0,05 | 0,03 | 0,39 |
|  |  | 5 | -8,90E-03 | 7,04E-05 | 3,78 | 11,07 | да | 0,04 | 0,06 | 0,90 | 0,04 | 0,02 | 0,35 |
|  |  | 20 | -1,13E-02 | 6,44E-05 | 4,64 | 11,07 | да | 0,08 | 0,02 | 1,01 | 0,03 | 0,04 | 0,38 |
|  |  | 100 | -1,32E-02 | 6,44E-05 | 0,93 | 11,07 | да | 0,08 | 0,02 | 0,33 | 0,03 | 0,05 | 0,34 |
|  |  | 120 | -1,35E-02 | 6,40E-05 | 1,15 | 11,07 | да | 0,08 | 0,02 | 0,42 | 0,03 | 0,05 | 0,33 |
| 40 | ε, % | 1 | 1,69E-05 | 5,60E-08 | 1,23 | 11,07 | да | 0,07 | 0,12 | 0,53 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | 5 | -1,00E-06 | 4,94E-08 | 0,27 | 11,07 | да | 0,02 | 0,11 | 0,23 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
|  |  | 20 | -1,29E-05 | 3,93E-08 | 0,21 | 11,07 | да | 0,04 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,11 | 0,01 |
|  |  | 100 | -1,46E-05 | 3,91E-08 | 0,12 | 11,07 | да | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 0,05 |
|  |  | 120 | -1,36E-05 | 3,91E-08 | 0,15 | 11,07 | да | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,13 | 0,10 | 0,05 |
|  | δ, ' | 1 | -7,71E-04 | 7,19E-05 | 0,01 | 11,07 | да | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
|  |  | 5 | -8,71E-04 | 7,04E-05 | 0,04 | 11,07 | да | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | 20 | -1,07E-03 | 6,48E-05 | 0,11 | 11,07 | да | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,04 | 0,08 | 0,00 |
|  |  | 100 | -1,50E-03 | 6,44E-05 | 0,20 | 11,07 | да | 0,02 | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,01 |
|  |  | 120 | -1,77E-03 | 6,41E-05 | 0,21 | 11,07 | да | 0,01 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,10 | 0,01 |
| 150 | ε, % | 1 | -8,47E-06 | 5,62E-08 | 0,80 | 11,07 | да | 0,01 | 0,09 | 0,37 | 0,16 | 0,18 | 0,01 |
|  |  | 5 | 3,79E-06 | 5,41E-08 | 0,65 | 11,07 | да | 0,10 | 0,28 | 0,17 | 0,05 | 0,25 | 0,02 |
|  |  | 20 | 1,81E-05 | 4,79E-08 | 1,33 | 11,07 | да | 0,16 | 0,51 | 0,11 | 0,06 | 0,30 | 0,01 |
|  |  | 100 | -7,24E-05 | 4,41E-08 | 0,23 | 11,07 | да | 0,16 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,22 | 0,01 |
|  |  | 120 | -9,41E-05 | 4,29E-08 | 0,33 | 11,07 | да | 0,21 | 0,06 | 0,04 | 0,13 | 0,24 | 0,01 |
|  | δ, ' | 1 | -2,92E-04 | 7,19E-05 | 0,05 | 11,07 | да | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
|  |  | 5 | -7,01E-04 | 7,05E-05 | 0,38 | 11,07 | да | 0,18 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,24 | 0,14 |
|  |  | 20 | -3,96E-06 | 6,59E-05 | 1,16 | 11,07 | да | 0,24 | 0,02 | 0,39 | 0,10 | 0,33 | 0,14 |
|  |  | 100 | 5,65E-04 | 6,61E-05 | 0,78 | 11,07 | да | 0,26 | 0,11 | 0,28 | 0,03 | 0,29 | 0,14 |
|  |  | 120 | 7,53E-04 | 6,59E-05 | 0,68 | 11,07 | да | 0,23 | 0,06 | 0,27 | 0,02 | 0,28 | 0,11 |
| 750 | ε, % | 1 | -1,50E-04 | 1,72E-07 | 0,36 | 11,07 | да | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
|  |  | 5 | -1,69E-04 | 1,38E-07 | 0,15 | 11,07 | да | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,09 |
|  |  | 20 | -1,08E-04 | 1,05E-07 | 0,45 | 11,07 | да | 0,18 | 0,11 | 0,27 | 0,03 | 0,07 | 0,09 |
|  |  | 100 | -4,26E-05 | 1,01E-07 | 0,55 | 11,07 | да | 0,17 | 0,04 | 0,30 | 0,04 | 0,13 | 0,12 |
|  |  | 120 | -3,17E-05 | 1,01E-07 | 0,52 | 11,07 | да | 0,17 | 0,10 | 0,29 | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
|  | δ, ' | 1 | -5,38E-03 | 2,66E-04 | 0,32 | 11,07 | да | 0,01 | 0,05 | 0,27 | 0,07 | 0,01 | 0,04 |
|  |  | 5 | -6,11E-03 | 2,50E-04 | 1,24 | 11,07 | да | 0,12 | 0,14 | 0,54 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  |  | 20 | -4,65E-03 | 2,03E-04 | 2,78 | 11,07 | да | 0,18 | 0,22 | 0,80 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
|  |  | 100 | -3,25E-03 | 2,02E-04 | 1,26 | 11,07 | да | 0,14 | 0,21 | 0,51 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
|  |  | 120 | -3,36E-03 | 1,96E-04 | 0,99 | 11,07 | да | 0,13 | 0,22 | 0,44 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
| 1500 | ε, % | 1 | -1,98E-04 | 1,72E-07 | 0,28 | 11,07 | да | 0,06 | 0,09 | 0,20 | 0,02 | 0,15 | 0,05 |
|  |  | 5 | -2,72E-04 | 1,36E-07 | 0,23 | 11,07 | да | 0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,17 | 0,15 |
|  |  | 20 | -1,48E-04 | 1,03E-07 | 0,35 | 11,07 | да | 0,13 | 0,25 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,12 |
|  |  | 100 | -7,95E-05 | 1,01E-07 | 0,13 | 11,07 | да | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,08 | 0,01 | 0,03 |
|  |  | 120 | -1,09E-04 | 1,01E-07 | 0,15 | 11,07 | да | 0,01 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,03 |
|  | δ, ' | 1 | -3,63E-04 | 2,66E-04 | 0,02 | 11,07 | да | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
|  |  | 5 | -3,31E-04 | 2,49E-04 | 0,06 | 11,07 | да | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
|  |  | 20 | 1,43E-04 | 1,99E-04 | 0,19 | 11,07 | да | 0,02 | 0,10 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,02 |
|  |  | 100 | 4,78E-03 | 1,99E-04 | 0,37 | 11,07 | да | 0,18 | 0,13 | 0,24 | 0,06 | 0,09 | 0,03 |
|  |  | 120 | 4,45E-03 | 1,93E-04 | 0,27 | 11,07 | да | 0,16 | 0,13 | 0,19 | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
| 2500 | ε, % | 1 | -2,14E-04 | 1,75E-07 | 0,13 | 7,82 | да | 0,01 | 0,00 | исключен | 0,11 | 0,14 | нет данных |
|  |  | 5 | -2,16E-04 | 1,35E-07 | 0,09 | 7,82 | да | 0,06 | 0,13 | исключен | 0,05 | 0,07 | нет данных |
|  |  | 20 | -1,19E-04 | 1,04E-07 | 0,05 | 7,82 | да | 0,09 | 0,09 | исключен | 0,00 | 0,01 | нет данных |
|  |  | 100 | 7,22E-06 | 1,04E-07 | 0,13 | 7,82 | да | 0,16 | 0,08 | исключен | 0,05 | 0,12 | нет данных |
|  |  | 120 | 4,77E-06 | 1,05E-07 | 0,14 | 7,82 | да | 0,16 | 0,06 | нет данных | 0,05 | 0,14 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | 1,78E-03 | 2,69E-04 | 0,39 | 7,82 | да | 0,31 | 0,30 | исключен | 0,06 | 0,05 | нет данных |
|  |  | 5 | 2,19E-03 | 2,51E-04 | 0,36 | 7,82 | да | 0,27 | 0,26 | исключен | 0,01 | 0,12 | нет данных |
|  |  | 20 | 8,08E-03 | 1,98E-04 | 0,80 | 7,82 | да | 0,37 | 0,41 | исключен | 0,07 | 0,08 | нет данных |
|  |  | 100 | 6,16E-03 | 1,97E-04 | 0,24 | 7,82 | да | 0,21 | 0,21 | исключен | 0,07 | 0,08 | нет данных |
|  |  | 120 | 4,69E-03 | 1,90E-04 | 0,10 | 7,82 | да | 0,14 | исключен | нет данных | 0,06 | 0,12 | нет данных |
| 5000 | ε, % | 1 | -2,58E-05 | 2,32E-07 | 0,23 | 5,99 | да | 0,21 | исключен | нет данных | 0,09 | 0,22 | нет данных |
|  |  | 5 | -2,87E-04 | 1,70E-07 | 1,41 | 5,99 | да | 0,58 | исключен | нет данных | 0,06 | 0,58 | нет данных |
|  |  | 20 | -2,28E-04 | 1,40E-07 | 0,81 | 5,99 | да | 0,45 | исключен | нет данных | 0,08 | 0,42 | нет данных |
|  |  | 100 | 1,05E-06 | 1,40E-07 | 0,05 | 5,99 | да | 0,09 | исключен | нет данных | 0,08 | 0,06 | нет данных |
|  |  | 120 | -7,24E-06 | 1,39E-07 | 0,05 | 5,99 | да | 0,09 | исключен | нет данных | 0,08 | 0,05 | нет данных |
|  | δ, ' | 1 | -1,72E-02 | 2,91E-04 | 0,00 | 5,99 | да | 0,01 | исключен | нет данных | 0,01 | 0,02 | нет данных |
|  |  | 5 | -1,75E-02 | 2,69E-04 | 0,08 | 5,99 | да | 0,11 | исключен | нет данных | 0,13 | 0,06 | нет данных |
|  |  | 20 | -2,18E-02 | 2,31E-04 | 0,09 | 5,99 | да | 0,05 | исключен | нет данных | 0,15 | 0,00 | нет данных |
|  |  | 100 | -2,33E-02 | 2,31E-04 | 0,04 | 5,99 | да | 0,01 | исключен | нет данных | 0,09 | 0,03 | нет данных |
|  |  | 120 | -2,33E-02 | 2,19E-04 | 0,04 | 5,99 | да | 0,01 | исключен | нет данных | 0,10 | 0,02 | нет данных |

Заключения

По результатам измерений лабораторий филиала по г. Алматы и Алматинской обл. РГП КазСтандарт (ФАА) проведенных в рамках сличений  COOMET.EM-S22 можно сделать следующие выводы [2].

ФАА провел измерения в полном объеме при следующих значениях коэффициента масштабного преобразования тока:

1 А; 5 А; 40 А; 150 А; 750 А; 1500 А; 2500 А; 5000 А / 5 А

0.5 А; 5 А; 50 А; 200 А; 600 А; 1200 А; 2000 А; 4000 А / 1 А.

Результаты измерений участника не попали во множество согласованных данных сличения, при следующих значениях коэффициента масштабного преобразования тока:

0,5 А / 1 А.

Результаты измерений предоставленные участником попали во множество согласованных данных сличения в диапазоне коэффициентов масштабного преобразования от 1 А / 5 А до 5000 А / 5 А и от 5 А / 1 А до 4000 А / 1 А при значениях первичного тока от 1 до 120 % номинального значения тока

Максимальное значение En, для результатов попавших во множество согласованных данных, для вторичного тока 1 А не превысило 0,79, для вторичного тока 5 А не превысило 0,59.

Список литературы

- Akhmeev A.A., Voronskaya E.V., Kikalo V.N., Melkumyan E.V., Dzhasinbekov O., Gantumur G., Volozhinskii D.M. Supplementary comparison of the measurement of current transformers (CTs) // Metrologia. – 2024. – Т. 61. – № 1A.

- ГОСТ 1983-2015. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия. – Москва: Стандартинформ, 2015.

- ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Москва: Стандартинформ, 2013.

- ГОСТ 7746-2015. Трансформаторы тока. Общие технические условия. – Москва: Стандартинформ, 2015.

- Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE 1159-2019: IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality. – New York, NY, USA: IEEE, 2019.

- International Electrotechnical Commission. IEC 61869-103: Instrument Transformers—The Use of Instrument Transformers for Power Quality Measurement. – Geneva, Switzerland: IEC, 2012.

- Kaczmarek, M., Stano, E. Nonlinearity of Magnetic Core in Evaluation of Current and Phase Errors of Transformation of Higher Harmonics of Distorted Current by Inductive Current Transformers // IEEE Access. – 2020. – Т. 8. – С. 118885–118898.

- Kaczmarek, M., Stano, E. Review of Measuring Methods, Setups and Conditions for Evaluation of the Inductive Instrument Transformers Accuracy for Transformation of Distorted Waveforms // Energies. – 2023. – Т. 16. – 4360.

- Marceli, N. Gonçalves, Marcelo, M. Werneck. Optical Voltage Transformer Based on FBG-PZT for Power Quality Measurement // Sensors. – 2021. – Т. 21(8). – 2699. doi:10.3390/s21082699

- Palma, Sara Letizia, Gabriella Crotti, Alessandro Mingotti, Roberto Tinarelli, Yeying Chen, Enrico Mohns, Mohamed Agazar, Daniela Istrate, Burak Ayhan, Hüseyin Çayci. Characterization of Instrument Transformers under Realistic Conditions: Impact of Single and Combined Influence Quantities on Their Wideband Behavior // Sensors. – 2023. – Т. 23(18). – 7833. https://doi.org/10.3390/s23187833

- Rosolem, J.B., Floridia, C., Bassan, F.R., da Costa, E.F., Barbosa, C.F., Dini, D.C., Penze, R.S., dos Reis Marques, F.L., Teixeira, R.A.V. Optical sensors technologies evolution applied for power quality monitoring in the medium-voltage. In Proceedings of the Fiber Optic Sensors and Applications XV, Orlando, FL, USA, 15–19 April 2018; Volume 10654, p. 1065404.

- СТ РК 2.540-2018. ГСИ РК. Государственный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока. – Астана, 2018.

References

- Akhmeev, A.A., Voronskaya, E.V., Kikalo, V.N., Melkumyan, E.V., Dzhasinbekov, O., Gantumur, G., Volozhinskii, D.M. (2024). Supplementary comparison of the measurement of current transformers (CTs). Metrologia, Vol. 61, No. 1A.

- GOST 1983-2015. Transformatori napryazheniya. Obshchie tekhnicheskie usloviya [Voltage Transformers. General Technical Requirements]. Moscow: Standartinform, 2015.

- GOST 32144-2013. Elektricheskaya energiya. Sovmestimost’ tekhnicheskikh sredstv elektromagnitnaya. Normy kachestva elektricheskoy energii v sistemakh elektrosnabzheniya obshchego naznacheniya [Electric Energy. Electromagnetic Compatibility of Technical Means. Quality Norms of Electric Energy in Public Supply Systems]. Moscow: Standartinform, 2013.

- GOST 7746-2015. Transformatori toka. Obshchie tekhnicheskie usloviya [Current Transformers. General Technical Requirements]. Moscow: Standartinform, 2015.

- Institute of Electrical and Electronic Engineers. (2019). IEEE 1159-2019: IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality. New York, NY, USA: IEEE.

- International Electrotechnical Commission. (2012). IEC 61869-103: Instrument Transformers—The Use of Instrument Transformers for Power Quality Measurement. Geneva, Switzerland: IEC.

- Kaczmarek, M., Stano, E. (2020). Nonlinearity of Magnetic Core in Evaluation of Current and Phase Errors of Transformation of Higher Harmonics of Distorted Current by Inductive Current Transformers. IEEE Access, Vol. 8, pp. 118885–118898.

- Kaczmarek, M., Stano, E. (2023). Review of Measuring Methods, Setups and Conditions for Evaluation of the Inductive Instrument Transformers Accuracy for Transformation of Distorted Waveforms. Energies, Vol. 16, 4360.

- Gonçalves, M.N., Werneck, M.M. (2021). Optical Voltage Transformer Based on FBG-PZT for Power Quality Measurement. Sensors, Vol. 21(8), 2699. doi:10.3390/s21082699

- Letizia, P.S., Crotti, G., Mingotti, A., Tinarelli, R., Chen, Y., Mohns, E., Agazar, M., Istrate, D., Ayhan, B., Çayci, H. (2023). Characterization of Instrument Transformers under Realistic Conditions: Impact of Single and Combined Influence Quantities on Their Wideband Behavior. Sensors, Vol. 23(18), 7833. https://doi.org/10.3390/s23187833

- Rosolem, J.B., Floridia, C., Bassan, F.R., da Costa, E.F., Barbosa, C.F., Dini, D.C., Penze, R.S., dos Reis Marques, F.L., Teixeira, R.A.V. (2018). Optical sensors technologies evolution applied for power quality monitoring in the medium-voltage. In Proceedings of the Fiber Optic Sensors and Applications XV, Orlando, FL, USA, April 15–19, 2018, Volume 10654, p. 1065404.

- ST RK 2.540-2018. GSI RK. Gosudarstvennyi etalon i gosudarstvennaya poverochnaya skhema dlya sredstv izmerenii koeffitsienta i ugla masshtabnogo preobrazovaniya sinusoidnogo toka [State Standard and Verification Scheme of the Republic of Kazakhstan for Measurement of Coefficient and Phase Angle of Sinusoidal Current]. Astana, 2018.

Книги

- ГОСТ 1983-2015. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия. – Москва: Стандартинформ, 2015.

- ГОСТ 7746-2015. Трансформаторы тока. Общие технические условия. – Москва: Стандартинформ, 2015.

- Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE 1159-2019: IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality. – New York, NY, USA: IEEE, 2019.

Статьи

- Akhmeev A.A., Voronskaya E.V., Kikalo V.N., Melkumyan E.V., Dzhasinbekov O., Gantumur G., Volozhinskii D.M. Supplementary comparison of the measurement of current transformers (CTs) // Metrologia. – 2024. – Т. 61. – № 1A.

- Kaczmarek, M., Stano, E. Nonlinearity of Magnetic Core in Evaluation of Current and Phase Errors of Transformation of Higher Harmonics of Distorted Current by Inductive Current Transformers // IEEE Access. – 2020. – Т. 8. – С. 118885–118898.

- Kaczmarek, M., Stano, E. Review of Measuring Methods, Setups and Conditions for Evaluation of the Inductive Instrument Transformers Accuracy for Transformation of Distorted Waveforms // Energies. – 2023. – Т. 16. – 4360.

- Marceli, N. Gonçalves, Marcelo, M. Werneck. Optical Voltage Transformer Based on FBG-PZT for Power Quality Measurement // Sensors. – 2021. – Т. 21(8). – 2699. doi:10.3390/s21082699

- Palma, Sara Letizia, Gabriella Crotti, Alessandro Mingotti, Roberto Tinarelli, Yeying Chen, Enrico Mohns, Mohamed Agazar, Daniela Istrate, Burak Ayhan, Hüseyin Çayci. Characterization of Instrument Transformers under Realistic Conditions: Impact of Single and Combined Influence Quantities on Their Wideband Behavior // Sensors. – 2023. – Т. 23(18). – 7833. https://doi.org/10.3390/s23187833

- Rosolem, J.B., Floridia, C., Bassan, F.R., da Costa, E.F., Barbosa, C.F., Dini, D.C., Penze, R.S., dos Reis Marques, F.L., Teixeira, R.A.V. Optical sensors technologies evolution applied for power quality monitoring in the medium-voltage. In Proceedings of the Fiber Optic Sensors and Applications XV, Orlando, FL, USA, 15–19 April 2018; Volume 10654, p. 1065404.

Веб-сайты

- СТ РК 2.540-2018. ГСИ РК. Государственный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидного тока. – Астана, 2018.

- ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Москва: Стандартинформ, 2013.

- International Electrotechnical Commission. IEC 61869-103: Instrument Transformers—The Use of Instrument Transformers for Power Quality Measurement. – Geneva, Switzerland: IEC, 2012.