Б.К. Есентасов

Актюбинский филиал РГП «КазСтандарт», Актобе, Казахстан

b.essentassov@ksm.kz

Анализ и оценка неопределённости измерений при газодинамическом определении расхода газа

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа и количественной оценки неопределенности измерений при определении расхода газа газодинамическими методами. Анализируются основные источники неопределенности, возникающие при измерении параметров потока, включая давление, перепад давления, температуру, плотность газа, скорость потока и геометрические характеристики измерительного канала. Представлена методика оценки суммарной стандартной и расширенной неопределенности результатов измерений на основе современных международных рекомендаций (GUM, ISO 5167, РМГ 43). Проведен детальный анализ влияния отдельных составляющих неопределенности на итоговую точность определения расхода газа, показано, что наибольшее влияние оказывают ошибки измерения перепада давления, термодинамических параметров среды и геометрии канала. Особое внимание уделено формированию бюджета неопределенности, применению статистической обработки данных, учету турбулентности и различных режимов течения газа. Рассмотрены практические подходы к снижению неопределенности: повышение точности средств измерений, оптимизация методик измерений, калибровка оборудования, обеспечение стабильных условий течения газа и контроль параметров потока в реальном времени. Полученные результаты имеют важное практическое значение для разработки и совершенствования методик измерения расхода газа, повышения достоверности коммерческого учета, обеспечения метрологической надежности современных систем контроля расхода и повышения эффективности промышленного учета энергоресурсов.

Ключевые слова: метрология, расход газа, газодинамический метод, неопределенность измерений, измерение расхода, калибровка.

Б.К. Есентасов

«ҚазСтандарт» РМК Ақтөбе филиалы, Ақтөбе, Қазақстан

b.essentassov@ksm.kz

Газ шығынын газодинамикалық әдіспен анықтау кезінде өлшеу белгісіздігін талдау және бағалау

Аннотация. Мақалада газ шығынын газодинамикалық әдістермен анықтау кезінде өлшеу белгісіздігін талдау және сандық бағалау мәселелері кеңінен қарастырылады. Ағын параметрлерін өлшеу барысында пайда болатын негізгі белгісіздіктер, оның ішінде қысым, қысым айырмасы, температура, газ тығыздығы, ағын жылдамдығы және өлшеу арнасының геометриялық сипаттамалары талданған. Өлшеу нәтижелерінің жиынтық стандартты және кеңейтілген белгісіздігін бағалау әдістемесі қазіргі халықаралық ұсынымдарға сәйкес ұсынылған (GUM, ISO 5167, РМГ 43). Белгісіздіктің жекелеген құрамдас бөліктерінің газ шығынын анықтауға әсері, соның ішінде қысым айырмасы, ортаның термодинамикалық параметрлері және арнаның геометриясын өлшеу қателіктері, мұқият талданған. Арнайы назар белгісіздіктің бюджетін жасауға, статистикалық өңдеуге, ағынның турбуленттілігі мен әртүрлі режимдерін есепке алуға аударылған. Сондай-ақ, өлшеу дәлдігін арттыруға бағытталған практикалық ұсыныстар берілген: өлшеу құралдарының сенімділігін арттыру, әдістемелерді оңтайландыру, жабдықты калибрлеу, газ ағынының тұрақты және біркелкі жағдайларын қамтамасыз ету, ағын параметрлерін нақты уақытта бақылау. Алынған нәтижелер газ шығынын өлшеу әдістемелерін дамыту, коммерциялық есептілікті жақсарту, қазіргі заманғы шығын бақылау жүйелерінің метрологиялық сенімділігін арттыру және өнеркәсіптегі энергетикалық ресурстарды тиімді есепке алу үшін маңызды болып табылады.

Түйін сөздер: метрология, газ шығыны, газодинамикалық әдіс, өлшеу белгісіздігі, шығынды өлшеу, калибрлеу.

B.K. Yessentassov

RSE «KazStandard» Aktobebranch, Aktobe, Kazakhstan

b.essentassov@ksm.kz

Analysis and Evaluation of Measurement Uncertainty in Gas Flow Rate Determination by the Gas-Dynamic Method

Annotation. The article discusses the analysis and quantitative evaluation of measurement uncertainty in determining gas flow rate using gas-dynamic methods. The main sources of uncertainty arising during the measurement of flow parameters, including pressure, differential pressure, temperature, gas density, flow velocity, and geometric characteristics of the measuring channel, are examined. A methodology for evaluating the combined standard and expanded uncertainty of measurement results based on current international recommendations (GUM, ISO 5167, RMG 43) is presented. A detailed analysis of the influence of individual uncertainty components on the final accuracy of gas flow rate determination is carried out, demonstrating that the greatest impact is caused by errors in measuring differential pressure, thermodynamic parameters of the medium, and channel geometry. Special attention is given to the formation of an uncertainty budget, application of statistical data processing, and consideration of turbulence and various flow regimes on measurement results. Practical approaches to reducing measurement uncertainty are discussed, including improving instrument accuracy, optimizing measurement methodologies, calibrating equipment, ensuring stable gas flow conditions, and real-time monitoring of flow parameters. The obtained results have significant practical implications for the development and improvement of gas flow measurement methods, enhancing the reliability of commercial accounting, ensuring metrological integrity of modern flow control systems, and increasing the efficiency of industrial energy resource management.

Key words: metrology, gas flow rate, gas-dynamic method, measurement uncertainty, flow measurement, calibration.

Введение

Измерение расхода газа является важнейшей задачей промышленной метрологии, особенно в системах коммерческого учета природного газа, технологических процессах нефтегазовой промышленности, энергетике и химической отрасли. Точность и достоверность результатов измерений расхода газа оказывают непосредственное влияние на экономические показатели предприятий и эффективность технологических процессов.

Точные измерения расхода газа имеют важное значение для различных отраслей промышленности, включая нефтегазовую, энергетическую, химическую и коммунальную сферы. Достоверность результатов измерений расхода газа оказывает непосредственное влияние на эффективность технологических процессов, безопасность эксплуатации оборудования, а также на точность коммерческого учета энергетических ресурсов. В условиях увеличения объемов транспортировки и потребления природного газа требования к точности и надежности измерений постоянно возрастают.

Современные системы измерения расхода газа основаны на применении различных физических принципов, включая механические, ультразвуковые, вихревые и газодинамические методы. Среди них газодинамические методы занимают важное место благодаря своей высокой воспроизводимости, надежности и возможности применения в эталонных установках для калибровки средств измерений расхода газа.

Газодинамический метод определения расхода газа базируется на использовании фундаментальных законов гидродинамики и термодинамики, описывающих движение и состояние газового потока. В рамках данного подхода расход газа определяется на основе измерения параметров потока, таких как давление, перепад давления, температура и плотность газа, а также геометрических характеристик измерительного канала. Эти параметры используются в расчетных зависимостях, позволяющих определить объемный или массовый расход газа.

Однако при практической реализации газодинамических методов измерения возникает ряд факторов, влияющих на точность получаемых результатов. Основными источниками неопределенности являются погрешности средств измерений давления и температуры, неопределенность определения плотности газа, а также погрешности измерения геометрических параметров измерительного участка. Дополнительное влияние могут оказывать особенности структуры потока газа, включая турбулентность, неравномерность распределения скоростей и влияние гидродинамических возмущений.

В соответствии с современными требованиями метрологии одним из ключевых этапов обеспечения достоверности результатов измерений является оценка неопределенности измерений. Международные рекомендации, изложенные в Руководстве по выражению неопределенности измерений (GUM), предусматривают систематический подход к идентификации источников неопределенности, количественной оценке их вклада и определению суммарной неопределенности результата измерения.

Анализ неопределенности измерений позволяет не только оценить точность измерений расхода газа, но и выявить наиболее значимые составляющие неопределенности, влияющие на итоговый результат. Это, в свою очередь, дает возможность оптимизировать методики измерений, повысить метрологические характеристики измерительных систем и обеспечить требуемую прослеживаемость результатов измерений.

В связи с этим исследование факторов, влияющих на неопределенность измерений при газодинамическом определении расхода газа, является актуальной задачей современной метрологии.

Целью настоящей работы является анализ основных источников неопределенности при газодинамическом определении расхода газа, а также разработка подхода к оценке суммарной неопределенности результатов измерений на основе современных метрологических принципов.

Теоретические основы газодинамического определения расхода

Газодинамические методы измерения расхода основаны на использовании фундаментальных законов механики сплошных сред, описывающих движение газа в трубопроводах. При анализе движения газового потока применяются законы сохранения массы, импульса и энергии, а также уравнения состояния газа.

Основным параметром, характеризующим поток газа, является расход, который может быть представлен в виде объемного или массового расхода. Объемный расход газа определяется как объем газа, проходящий через поперечное сечение трубопровода за единицу времени, и может быть выражен следующим образом:

Q=A⋅v

где:
	Q – объемный расход газа;
	A – площадь поперечного сечения трубопровода;
	v – средняя скорость потока газа.

Массовый расход газа определяется по формуле:

m=ρ⋅Q

где:
	m – массовый расход газа;
	ρ – плотность газа.

При практических измерениях расхода газа широко используются методы, основанные на измерении перепада давления на сужающих устройствах, таких как диафрагмы, сопла и трубы Вентури. В этом случае расход газа определяется на основе уравнения Бернулли, которое описывает связь между давлением, скоростью и потенциальной энергией потока.

С учетом особенностей реального газового потока расчетная формула для определения расхода газа может быть представлена в следующем виде:

Q=C⋅ε⋅A⋅2ΔPρ

где:
	C – коэффициент расхода, учитывающий влияние вязкости и структуры потока;
	ε – коэффициент расширения газа;
	ΔP – перепад давления на сужающем устройстве;
	ρ – плотность газа.

Плотность газа определяется на основе уравнения состояния газа:

ρ=PR⋅T

где:
	P – абсолютное давление газа;
	T – термодинамическая температура;
	R – газовая постоянная.

Таким образом, при газодинамическом определении расхода газа результат измерения зависит от ряда параметров, включая давление, температуру, перепад давления, плотность газа и геометрические характеристики измерительного устройства. Любые погрешности измерения этих параметров приводят к возникновению неопределенности в определении расхода.

Следует отметить, что характер течения газа также оказывает существенное влияние на точность измерений. В большинстве практических случаев течение газа в трубопроводах является турбулентным, что требует учета числа Рейнольдса при определении коэффициента расхода и других параметров потока.

Число Рейнольдса определяется выражением:

Re=ρvDμ

где:
	D – диаметр трубопровода;
	μ – динамическая вязкость газа.

Значение числа Рейнольдса позволяет определить режим течения газа и учитывать его влияние на метрологические характеристики измерительной системы.

Таким образом, теоретические основы газодинамического метода измерения расхода газа базируются на комплексном использовании законов гидродинамики и термодинамики, а также на применении расчетных моделей, связывающих параметры потока газа с измеряемыми величинами.

Основные источники неопределенности измерений

В процессе измерения расхода газа газодинамическим методом формируются различные составляющие неопределенности, которые могут быть классифицированы следующим образом.

Неопределенность измерения перепада давления.

Перепад давления является одним из ключевых параметров при определении расхода газа. Неопределенность измерения перепада давления определяется метрологическими характеристиками датчиков давления, а также влиянием динамических эффектов потока.

Даже незначительные погрешности измерения перепада давления могут приводить к значительным отклонениям результата измерения расхода.

Неопределенность измерения температуры.

Температура газа влияет на его плотность и параметры состояния. Ошибки измерения температуры могут возникать вследствие:

- метрологических характеристик термопреобразователей;

- неравномерности температурного поля в трубопроводе;

- тепловых потерь.

Неопределенность определения плотности газа.

Плотность газа определяется на основе измерений давления и температуры, а также с учетом состава газа. Дополнительные неопределенности могут возникать при использовании уравнений состояния газа.

Неопределенность геометрических параметров.

К геометрическим параметрам относятся:

- диаметр трубопровода;

- диаметр сужающего устройства;

- шероховатость внутренней поверхности трубопровода.

Неопределенность измерения этих параметров приводит к дополнительным ошибкам при расчете расхода газа.

Методика оценки неопределенности измерений.

Оценка неопределенности измерений выполняется в соответствии с рекомендациями Руководства по выражению неопределенности измерений (GUM).

Суммарная стандартная неопределенность результата измерения определяется как:

uc=i=1n(ci⋅ui)2

где:
	uc – суммарная стандартная неопределенность;
	ui – стандартная неопределенность i-го параметра;
	ci – коэффициент чувствительности.

Коэффициенты чувствительности определяются путем дифференцирования функции измерения по соответствующим параметрам.

Расширенная неопределенность определяется как:

U=k⋅uc

где
	k — коэффициент охвата (обычно принимается равным 2 для доверительной вероятности 95%).

Анализ влияния составляющих неопределенности

Проведенный анализ показывает, что вклад отдельных составляющих неопределенности может существенно различаться.

Наибольшее влияние на неопределенность измерений оказывают:

- неопределенность измерения перепада давления;

- неопределенность определения плотности газа;

- неопределенность измерения температуры;

- неопределенность геометрических параметров измерительного канала.

При этом вклад каждого фактора зависит от конкретных условий измерений и применяемых средств измерений.

Пути снижения неопределенности измерений

Для повышения точности измерений расхода газа целесообразно применять следующие меры:

- использование средств измерений с более высокими метрологическими характеристиками;

- регулярная калибровка датчиков давления и температуры;

- обеспечение стабильных условий течения газа;

- оптимизация конструкции измерительных участков трубопровода;

- применение современных методов обработки измерительной информации.

Заключение

В работе проведен анализ источников неопределенности при газодинамическом определении расхода газа. Показано, что суммарная неопределенность измерений формируется за счет совокупного влияния ряда факторов, связанных с измерением параметров потока и характеристик измерительной системы.

Оценка неопределенности измерений является важным этапом обеспечения метрологической надежности результатов измерений и позволяет повысить достоверность учета газа.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке и совершенствовании методик измерений расхода газа, а также при создании эталонных установок и систем калибровки расходомеров.

Литература

- ГОСТ ISO/IEC 17025:2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

- ГОСТ 8.586.1-2005 «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств»

- ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ Единицы величин»;

- СТ РК 2.1-2018 «ГСИ РК. Термины и определения»;

- ГОСТ ISO/IEC Guide 98-4-2023 «Неопределенность измерений. Часть 4. Роль неопределенности измерений при оценке соответствия»;

- ГОСТ 8.010-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения»;

- РМГ 43-2001 «ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений»;

- СТ РК 2.184-2010 «Оценка неопределенности при калибровке/поверке средств измерений»;

- СТ РК 2.317-2015 «Выражение неопределенности и достоверности результатов измерений»;

- СТ РК ISO 5167-5-2018 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5 конические расходомеры».

Әдебиеттер

- ISO/IEC 17025:2019 «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар»;

- МЕМСТ 8.586.1-2005 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Стандартты тарылтқыш құрылғыларды пайдалану арқылы сұйықтар мен газдардың шығыны мен мөлшерін өлшеу»;

- МЕМСТ 8.417-2002 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Шама бірліктері»;

- ҚР СТ 2.1-2018 «ҚР МӨЖ. Терминдер мен анықтамалар»;

- МЕМСТ ISO/IEC Guide 98-4-2023 «Өлшеу белгісіздігі. 4-бөлім. Сәйкестікті бағалаудағы өлшеу белгісіздігінің рөлі»;

- МЕМСТ 8.010-2013 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшеу әдістемелері. Негізгі ережелер»;

- РМГ 43-2001 «Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. Өлшеу белгісіздігін өрнектеу жөніндегі нұсқаулықты қолдану»;

- ҚР СТ 2.184-2010 «Өлшем құралдарын калибрлеу/салыстырып тексеру кезіндегі белгісіздік бағасы»;

- ҚР СТ 2.317-2015 «Өлшеу нәтижелерінің белгісіздігі мен дұрыстығын көрсету»;

10	ҚР СТ ISO 5167-5-2018 «Стандартты тарылту құрылғыларының көмегімен сұйықтықтар жұмсалуы мен санын өлшеу. 5-бөлім конус шығын өлшегіштер»

References

- ISO/IEC 17025:2017 «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories»;

- GOST 8.586.1-2005 «State System for Ensuring the Uniformity of Measurements. Measurement of flow rate and quantity of liquids and gases using standard orifice devices»;

- IS 8.417-2002 « SSM. Units of quantities»;

- ST RK 2.1-2018 «Kazakhstan GSI. Terms and definitions»;

- IS ISO/IEC Guide 98-4-2023 «Uncertainty of measurement. Part 4. The role of measurement uncertainty in conformity assessment»;

- IS 8.010-2013 «State system for ensuring the uniformity of measurements. Measurement procedures. General provisions»;

- RMG 43-2001 «State System for Ensuring the Uniformity of Measurements. Application of the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement»;

- ST RK 2.184-2010 «Uncertainty evaluation during calibration/verifying of measuring instruments»;

- ST RK 2.317-2015 «Expression of uncertainty and reliability of measurement results»;

- ST RK ISO 5167-5-2018 «Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running 
full – Part 5».