МРНТИ (https://grnti.ru/)                                                                        DOI (выдает специалист Департамента науки)

О.А. Коломина,

менеджер по аккредитации и метрологии ТОО «Альфа-Лаб»

г. Алматы, Республика Казахстан

*е-mail: olga.kolomina@alfa-lab.kz

Т.Н. Козлянская,

главный специалист Восточно-Казахстанского филиала РГП «КазСтандарт»

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

*е-mail: t.kozlyanskaya@ksm.kz

МЕТОД СТАНДАРТНОЙ ДОБАВКИ

Аннотация:

В статье рассматривается метод стандартной добавки как важный инструмент обеспечения качества результатов аналитических исследований. Основное внимание уделяется точности и достоверности получаемых данных, являющихся ключевыми требованиями для лабораторий, ориентированных на клиента. Поскольку подтверждение надёжности результатов достигается с помощью процедур внутреннего контроля качества, метод добавок выступает эффективным и оперативным способом их проверки. В работе обсуждаются различные подходы к реализации метода: через последовательное введение нескольких добавок в одну пробу или, что считается предпочтительным, через анализ нескольких проб с параллельными добавками.

Ключевые слова: количественный анализ, метод стандартной добавки, интерпретация результатов.

О. А. Коломина,

«Альфа-Лаб» ЖШС аккредиттеу және метрология менеджері

Алматы қ., Қазақстан Республикасы

*е-mail: olga.kolomina@alfa-lab.kz

Т. Н. Козлянская,

"КазСтандарт" РМК Шығыс Қазақстан филиалының бас маманы

Өскемен қ., Қазақстан Республикасы

* e-mail: t.kozlyanskaya@ksm.kz

Стандартты қоспалау әдісі

Аңдатпа:

Мақалада стандартты қоспалау әдісі аналитикалық зертханалардағы зерттеу нәтижелерінің сапасын қамтамасыз етудің негізгі құралы ретінде қарастырылады. Негізгі назар алынған деректердің дәлдігі мен сенімділігіне аударылады, бұл клиентке бағдарланған зертханалар үшін маңызды талап болып табылады. Нәтижелердің сенімділігі ішкі сапа бақылау процедуралары арқылы расталатынына байланысты, стандартты қоспалау әдісі оларды тексерудің тиімді және жылдам тәсілі болып табылады. Мақалада әдісті жүзеге асырудың әртүрлі тәсілдері қарастырылады: бірнеше қоспаларды бір үлгіге қатарынан енгізу немесе, артықшылық берілетін, бірнеше үлгілерді параллель қоспалармен талдау арқылы.

Түйін сөздер: сандық талдау, стандартты қоспалау әдісі, нәтижелерді талдау

.

O.A. Kolomina,

Manager of Accreditation and Metrology, Alfa-Lab LLP,

Almaty, Republic of Kazakhstan

*е-mail: olga.kolomina@alfa-lab.kz

T.N. Kozlyanskaya,

сhief specialist of the East Kazakhstan branch of RSE "KazStandart"

Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan

*e-mail: t.kozlyanskaya@ksm.kz

STANDARD ADDITIVE METHOD

Abstract:

The article examines the standard addition method as a key tool for ensuring the quality of analytical results in laboratories. The focus is on the accuracy and reliability of the data, which are critical requirements for client-oriented laboratories. Since the validation of results is achieved through internal quality control procedures, the standard addition method serves as an effective and efficient approach for verification. The paper discusses different implementation strategies: through successive additions to a single sample or, preferably, by analyzing multiple samples with parallel additions.

Keywords: quantitative analysis, standard addition method, results interpretation

.

Введение

Метод добавок является эффективным инструментом контроля точности при проведении испытаний. Его применение позволяет повысить достоверность полученных данных, выявить возможные систематические погрешности и снизить влияние матричных эффектов. Использование метода добавок обеспечивает высокий уровень метрологической надёжности, особенно в тех случаях, когда стандартные образцы отсутствуют или не соответствуют составу анализируемого объекта.

Материалы и методы

Метод добавок применяют при анализе объектов со сложной или неизвестной матрицей, состав которой способен искажать аналитический сигнал. Он также используется как альтернатива стандартным образцам в случаях их отсутствия.

Важно учитывать, что метод добавок как способ оперативного контроля качества результатов испытаний не следует путать с методом добавок, применяемым для инструментального определения содержания элемента в растворах сложного состава с целью компенсации матричных эффектов.

Принцип метода основан на внесении в анализируемую пробу точно известного количества определяемого элемента — так называемой добавки. В результате получают два значения: результат анализа рабочей пробы и результат анализа той же пробы после внесения добавки. Разница между ними сравнивается с исходным содержанием аналита. Если исходную концентрацию обозначить как C₀, величину внесённой добавки — как ΔC, а найденное после добавления содержание — как C₁, то процент извлечения (R) рассчитывают по формуле:

R=C1-C0ΔC×100 %

Чем ближе значение R к 100 %, тем выше правильность метода и тем меньше влияние матрицы на результат анализа.

Например, при определении содержания ионов меди в сточной воде фотометрическим методом получено:

- исходное значение: 0,85 мг/дм3;

- добавлено 0,50 мг/дм3;

- после введения добавки найдено: 1,33 мг/дм3.

Рассчитаем процент извлечения:

R=1,33-0,850,50×100%=96 %

Такой показатель свидетельствует о высокой правильности метода и минимальном влиянии матрицы. Однако данная оценка носит в большей степени иллюстративный характер и подходит для верификации методики.

Для поточного анализа важна регулярная, как правило ежесменная, проверка качества получаемых результатов. Контроль точности методом добавок в таких случаях интерпретируют в соответствии с требованиями РМГ 76-2014 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа», где устанавливаются критерии приемлемости, правила оценки и принятия решений по результатам контроля.

Согласно РМГ 76-2014, результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле (1):

Kk=X/-X-Cд, 		                                   (1)

где ; - результаты измерений пробы с добавкой и без добавки соответственно, ед. изм.;

СД – значение внесённой добавки элемента, ед. изм.

Полученное значение коэффициента контроля Кк сопоставляют с нормативным значением оперативного контроля точности К, которое определяют по формуле (2):

K=ΔЛ,X/2+ΔЛ,X2,		                                   (2)

где  - показатели погрешности результатов анализа пробы без добавки и с добавкой соответственно (в соответствии с требованиями методики испытаний).

Качество контрольной процедуры считают удовлетворительным, если выполняется условие (3):

Кк≤К ,		                                    (3)

Для применения метода добавок необходимо соблюдать ряд ограничений:

– поскольку контрольными образцами выступают исходная проба анализируемого объекта и эта же проба после внесения добавки, дозирование добавки должно осуществляться непосредственно в навеску (аликвоту). Это обеспечивает прохождение обеими пробами — с добавкой и без неё — всех этапов анализа независимо друг от друга;

– концентрация определяемого элемента в пробе с добавкой не должна превышать верхнюю границу диапазона применения методики. Если такое превышение возможно, метод добавок следует использовать в сочетании с разбавлением пробы;

– для достоверного контроля текущей партии рабочих проб необходимо учитывать, что количество проб с внесённой добавкой определяется диапазоном контролируемых содержаний. В партию должно быть включено не менее двух таких проб — соответствующих нижней и верхней границам диапазона измерений;

– величина добавки должна составлять (50–150) % от содержания аналита в исходной пробе;

– согласно требованиям РМГ 76, величина вносимой добавки также определяется показателями точности применяемой методики испытаний (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Рекомендуемые значения величины добавки, % отн.,

в зависимости от показателя точности методик испытаний

| Показатель точности результатов анализа, интервальная оценка, δЛ, % | Значение добавки, % от содержания элемента в пробе, не менее |
| --- | --- |
| 10 | 22 |
| 20 | 50 |
| 30 | 86 |
| 40 | 130 |
| 50 | 200 |

- При значении показателя δЛ, превышающем установленный допустимый уровень, применение метода добавок не рекомендуется.

- Если в рабочей пробе содержимое определяемого элемента отсутствует (на уровне предела обнаружения методики испытаний), то внесение добавки Cd, соответствующей диапазону применения методики, позволяет рассматривать пробу с добавкой как образец контроля (ОК) с аттестованным значением Cd.

- Результатом контрольного измерения принимают среднее арифметическое значение параллельных определений (которые в данной ситуации выполняют функции контрольных определений), при условии что проведение параллельных измерений предусмотрено нормативным документом на методику анализа и они удовлетворяют требованиям контроля повторяемости.

Несмотря на кажущуюся простоту и доступность метода добавок как способа контроля точности результатов испытаний, многие лаборатории, применяют его неохотно по ряду причин:

– 	Высокая трудоёмкость подготовительного этапа. Необходимо иметь прослеживаемый источник добавки (чистые металлы или коммерческие стандартные образцы (СО) ионов, СО состава руд/металлов и др.), корректно рассчитать величину добавки и обеспечить её безупречное дозирование в навеску (аликвоту) пробы. Величина добавки по сути является опорным значением, а погрешностью её внесения принято пренебрегать, поэтому любое отклонение при дозировании может существенно исказить результат.

– 	Необходимость предварительного знания содержания определяемого элемента. Для расчёта добавки требуется иметь хотя бы ориентировочное значение концентрации аналита, которое в ряде случаев либо неизвестно, либо может сильно варьировать внутри сменной партии проб, в которую планируется включить метод добавок. На практике часто применяют следующий подход: в качестве объекта контроля выбирают ранее проанализированную пробу с известным содержанием, рассчитывают для неё величину добавки и включают в текущую партию пробу с добавкой и без неё. Однако это сокращает число рабочих проб в сменной партии минимум на два образца, снижая её производительность.

Расчёт величины добавки нередко вызывает затруднения, в связи с чем была разработана специальная методичка с примерами для различных типов проб, методик испытаний и способов выражения концентрации (Приложение А).

– Риск выхода результата за пределы области применения методики. Если проба с добавкой выходит за диапазон действия методики, приходится использовать метод добавок совместно с разбавлением, что увеличивает объём работ и затраты времени;

– Сложность обработки результатов контроля. Процедура расчётов достаточно трудоёмкая, поэтому на практике используют специализированные журналы в формате Excel с заранее настроенными формулами, требующие тщательной разработки. Применение контрольных карт Шухарта позволяет оперативно отслеживать возникающие тренды, особенно при наличии автоматизированной лабораторной информационной системы (ЛИМС);

– Возможные химические взаимодействия. При наличии реакций между компонентами матрицы и вносимой добавкой результаты анализа могут искажаться, причём выявить такие эффекты удаётся не всегда и не сразу. Это существенно ограничивает возможности применения метода для некоторых систем;

– Непригодность для анализа форм элементов. Метод нельзя использовать при определении конкретных форм элементов (например, серы сульфидной, меди окисленной, свинца ярозитного и др.), поскольку добавка не может быть внесена в требуемой форме;

– Ограниченная применимость для мультиэлементных методик. Метод практически не подходит для многокомпонентных анализов из-за различий в содержаниях элементов и отсутствия возможности вводить добавку из мультиэлементного СО ионов.

Хотя метод добавок является высокоэффективным и в ряде ситуаций – единственно возможным, особенно при отсутствии стандартных образцов, его регулярное применение в крупных лабораториях требует серьёзной подготовки: разработки инструкций, обеспечения метрологически прослеживаемых источников добавок, построения удобной схемы расчётов и обучения персонала. Перечисленные сложности часто приводят к тому, что лаборатории упрощают схемы контроля, сокращая число элементов контроля в сменной партии, либо отдают предпочтение методу варьированной навески.

Заключение:

Метод добавок представляет собой эффективный инструмент контроля точности результатов испытаний. Его применение позволяет повысить достоверность измерений, выявить систематические погрешности и снизить влияние матрицы на результаты анализа. При корректной реализации метод добавок обеспечивает высокий уровень метрологической надёжности, особенно в случаях отсутствия стандартных образцов или их несоответствия составу анализируемого объекта.

Литература

- Научна электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской академии.

- Дорогова В.Б., Игнатьева Л.П., «Методы фотометрического анализа в санитарно-гигиенических исследованиях», Академия естествознания, 2013.

- Соколовский А.Е., Радион Е.В., Физико-химические методы анализа: Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет», Минск, 2007.

- Ткач Д.П./к.п.н., доц. Усова С.В., Аналитическая химия, 2022.

- Зенкевич И.Г., Морозова Т.Е., «Особенности метода стандартной добавки для количественного определения аналитов в сложных матрицах, обладающих сорбционными свойствами», С-Петербург, 2010.

Приложение А

| № п/п | Входные данные (с примером) | Метод испытаний | Расчетная формула (с примером) | Расчет величины добавки (с примером) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИСПЕРСНЫЕ ПРОБЫ |  |  |  |  |
| 1 | Содержание: 2 % Навеска: 0,5000 г V1: 100 см3 V2: 250 см3 Аликвота: 5 см3 | Атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой | Х %=С,мгдм3∙V1,см3∙V2,см3∙100 %нав., г∙1000∙1000∙al,см3 | Пусть требуемая добавка составляет 7 мг/дм³, а исходная концентрация аналита C=5 мг/дм³. Объём типового раствора для внесения добавки рассчитывается по формуле: V=Cдобавки⋅VпробыCтипового раствора Если разбавления типового раствора не производилось, формула принимает вид: V=7⋅VпробыCтипового раствора Примеры расчёта: - При использовании типового раствора с концентрацией 1000 мг/дм³: V=7⋅2501000=1,75 см³ Можно округлить до 2 см³ и пересчитать величину добавки. Такой объём раствора добавляется к навеске пробы массой 0,5000 г. - При использовании типового раствора с концентрацией 100 мг/дм³: V=7⋅250100=17,5 см³ Можно округлить до 20 см³ и пересчитать величину добавки. Такой объём раствора также добавляется к навеске пробы массой 0,5000 г. |
| 2 | Содержание: 120 млн-1 Навеска: 10,00 г V1: 100 см3 V2: 50 см3 Аликвота: 5 см3 | Экстракционно-атомно-абсорбци-онный анализ золота, пробирно-атомно-абсорбцион-ный, пробирно-атомно-эмиссион-ный с индуктивно-связанной плазмой | Х млн-1= С,мгдм3∙V1,см3∙V2, см3нав., г∙al, см3 | Пусть исходная концентрация аналита C=1,2 мг/дм³, а требуемая добавка составляет 1 мг/дм³. Объём типового раствора для внесения добавки рассчитывается по формуле: V=Cдобавки⋅VпробыCтипового раствора Если разбавления типового раствора не производилось, формула упрощается до: V=1⋅VпробыCтипового раствора Примеры расчёта: - При использовании типового раствора с концентрацией 100 мг/дм³: V=1⋅50100=0,5 см³ Таким образом, 0,5 см³ типового раствора добавляется к навеске пробы массой 10,00 г. - При использовании типового раствора с концентрацией 10 мг/дм³: V=1⋅5010=5 см³ В этом случае в пробу массой 10,00 г добавляется 5 см³ типового раствора. |
| 3 | Содержание: 18 % Навеска: 0,5000 г | Титриметрия, гравиметрия | Х %=Vсм3∙Т, г/см3∙100 %нав., г (титриметрия) Х %= mосадкка, г-mхол., г∙kmнав., г∙100 % (гравиметрия) | Так как содержание определяемого элемента выражено в процентах, можно рассчитать его массу в навеске пробы: Если в 100 г пробы содержится 18 г аналита, то в 0,5000 г пробы его масса составит: X=18⋅0,5000100=0,09 г Для введения добавки можно использовать два подхода: 1. Введение металлической добавки: Например, 0,1 г металлической меди добавляется непосредственно к навеске пробы массой 0,5000 г. 2. Введение добавки из градуированного стандартного образца (ГСО) ионов: Необходимо подобрать концентрацию типового раствора. - Если использовать раствор с концентрацией 1000 мг/дм³: 1000 мг аналита содержится в 1000 см³⇒90 мг аналита содержится в X см³ X=90 см³ Такой вариант не очень удобен из-за большого объёма жидкости и неэкономного расхода ГСО. - Если использовать раствор с концентрацией 10000 мг/дм³: 10000 мг аналита содержится в 1000 см³⇒90 мг аналита содержится в X см³ X=9 см³ Этот вариант более рационален, так как требует меньшего объёма раствора и экономнее в использовании стандартного образца. |
| 4 | Содержание: 5 млн-1 Навеска: 30,00 г | Пробирно-гравиметрический | Х млн-1=mкорточки, г∙1000mнав., г | Так как содержание золота обычно выражается в г/т (миллионных долях), можно рассчитать массу золота в пробе: Если в 1 000 000 г пробы содержится 5 г золота, то в 30,00 г пробы его масса составит: X=5⋅30,001 000 000=0,00015 г=0,15 мг Пример внесения добавки 0,15 мг золота: - Металлическое золото: Отмерить 0,15 мг золота практически невозможно. - Использование градуированного стандартного образца (ГСО) ионов золота: Необходимо подобрать концентрацию типового раствора: - При концентрации типового раствора 10 мг/дм³: 10 мг золота содержится в 1000 см³⇒0,15 мг золота содержится в X см³ X=0,15⋅100010=15 см³ Этот вариант неудобен из-за большого объёма жидкости и неэкономного расхода ГСО. - При концентрации типового раствора 100 мг/дм³: X=0,15⋅1000100=1,5 см³ Этот вариант более рационален, так как требует меньшего объёма раствора и экономнее в использовании стандартного образца. |
| ПРОБЫ РАСТВОРОВ |  |  |  |  |
| 5 | Содержание: 0,2 г/дм3 Аликвота 1:5 см3 V: 100 см3 Аликвота 2:2 см3 | Атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой | Х г/дм3=С,мкг∙V,см3al1,см3∙al2,см3∙1000 | Пусть требуемая добавка составляет 20 мкг=0,02 мг, которую необходимо внести в 2 см³ пробы. Для подбора объёма типового раствора используем формулу: V=Cдобавки⋅VпробыCтипового раствора Примеры расчёта: - Типовой раствор с концентрацией 100 мг/дм³: 100 мг аналита содержится в 1000 см³⇒0,02 мг аналита содержится в X см³ X=0,02⋅1000100=0,2 см³ Такой объём раствора слишком мал для точного дозирования и считается неудобным. - Типовой раствор с концентрацией 10 мг/дм³: X=0,02⋅100010=2 см³ Этот вариант более удобен и рационален, так как позволяет точно добавить необходимое количество аналита. |
| 6 | Содержание: 25 г/дм3 Аликвота 1: 5 см3 Аликвота 2: 10 см3 V1: 100 см3 V2: 250 см3 | Атомно-абсорбционный, атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой | Х г/дм3=С,мгдм3∙V1,см3∙V2, см3al1, см3∙al2,см3∙1000 | Пусть исходная концентрация аналита C=50 мг/дм³, а требуемая добавка составляет 60 мг/дм³. Объём типового раствора для внесения добавки рассчитывается по формуле: V=Cдобавки⋅VпробыCтипового раствора Примеры расчёта: - Типовой раствор с концентрацией 1000 мг/дм³: V=60⋅2501000=15 см³ Таким образом, 15 см³ типового раствора с концентрацией 1000 мг/дм³ добавляется к аликвоте пробы. - Типовой раствор с концентрацией 10000 мг/дм³: V=60⋅25010000=1,5 см³ В этом случае 1,5 см³ типового раствора с концентрацией 10000 мг/дм³ добавляется к аликвоте пробы. |
| 7 | Прямое чтение из раствора: Если проводится прямое измерение концентрации аналита в растворе: - Разбавление пробы: - Раствор пробы следует разбавить в два раза (1:2), чтобы концентрация находилась в диапазоне работы прибора или методики. - Это позволяет избежать перегрузки детектора и обеспечивает точное измерение. - Дальнейшие действия: - После разбавления необходимо следовать указанным процедурам контроля, приведённым в пунктах 5 или 6 таблицы (например, расчёт добавки или объёма типового раствора), так как все алгоритмы контроля построены на конечной концентрации аналита в аликвоте. Примечание: разбавление учитывается при последующих расчётах концентрации и объёма добавки, чтобы корректно скорректировать результат на исходное содержание аналита в пробе. |  |  |  |